## de-para
Provedor | Módulo/Programa | Teste Provedor | Unidade Provedor | Mneumonico Infinity | Unidade Infinity | Fator | Confiança | Observação | Nº resultados 2025+ | VD mediana (EP) | Média CIQ (mín–máx) | Resposta | Sistema CIQ
CAP | R | Copper | ug/dL | COBRE | mcg/dL | 1 | alta | Confirmado: cobre é feito no Cobas desde 2025 (no CIQ, o COBRE está nos BIOQ/c702). | 12 | 122.825 | 121.66 – 302.88 | Desde 2025, o cobre é feito no COBAS e801 | Infinity
CAP | R | Zinc | ug/dL | ZINCO | mcg/dL | 1 | alta | Confirmado: zinco é feito no Cobas desde 2025 (no CIQ, o ZINCO está nos BIOQ/c702). | 12 | 136.27 | 121.56 – 284.73 | Desde 2025, o Zinco é feito no cobas e-801 | Infinity
CAP | Y | Testosterone | ng/dL | TESTO | ng/dL | 1 | alta | Confirmado: EP de testosterona sempre no Cobas (TESTO). | 10 | 271.965 | 38.2 – 969 | Sempre usar o Cobas para EP | Infinity
ControlLab | Anemia | Cap. Livre de Fixação do Ferro | µg/dL | IBC | ug/dL | 1 | alta | Confirmado: IBC = capacidade LIVRE (UIBC) — médias do CIQ (45–279 µg/dL) são de UIBC, não de TIBC. | 6 | 170.82 | 44.9 – 278.63 | Na bula fala que é ligação de ferro não saturado. Acredito que seja o livre, se vc puder verificar eu agradeço. | Infinity
ControlLab | Anemia I | Cap. Livre de Fixação do Ferro | µg/dL | IBC | ug/dL | 1 | alta | Confirmado: IBC = capacidade LIVRE (UIBC) — médias do CIQ (45–279 µg/dL) são de UIBC, não de TIBC. | 12 | 141.15 | 44.9 – 278.63 | Na bula fala que é ligação de ferro não saturado. Acredito que seja o livre, se vc puder verificar eu agradeço. | Infinity
ControlLab | Imunologia - Anti-HBc | EIA/EF/EQ/Q (Índice) Total |  | HBCG | COI | 1 | alta | Confirmado: anti-HBc total (HBCG). | 22 | 0.0091 | 0.4 – 2.56 | Anti-HBc Total não é o IgM | Infinity
ControlLab | Imunologia - Toxoplasmose | (% Avidez) Avidez de IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Fora da análise (decisão da Ligia). | 4 | 84.8 | 39.45 – 92.6 | Podemos segiur sem a análise desse teste.
ControlLab | PCR Cardíaco | PCR Cardíaco | mg/L | ULTRAPCR | mg/L | 1 | alta | Conferido pelos dados: no CIQ os controles de hsCRP (CARDIAC 1/2/3 ≈ 0,5 / 2,1 / 6,5) estão em mg/L, mesma unidade do ControlLab; o EP (~0,38) fica perto do CARDIAC 1. Fator 1. | 21 | 0.38 | 0.09 – 60.82 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Anti-HIV | EIA/EF/EQ/Q (Valor) - Anti-HIV |  | AHIV | COI | 1 | alta | Confirmado: usar AHIV. | 48 | 0.46435 | 0.16 – 11.45 | Para esse teste usar o aHIV | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Albumina | mg/L | MICR | mg/dL | 1 | alta | Confirmado: albumina em urina = MICR, em mg/L (fator 1). | 10 | 55.1 | 10.5 – 66.59 | Albumina em urina MICR. A unidade de medida é mg/L | Infinity
CAP | BMV | 1,25 Dihydroxy Vitamin | pg/mL | VITD125 | pg/mL | 1 | alta |  | 3 | 48.89 | 27.93 – 130 |  | Infinity
CAP | BMV | C-Telopeptide | pg/mL | CTX | ng/mL | 0.001 | alta | pg/mL → ng/mL (×0.001). | 3 | 719.1 | 0.26 – 0.97 |  | Infinity
CAP | FCAL | Fecal Calprotectin | ug/g | CALPRO | mcg/g | 1 | alta |  | 2 | 71.535 | 40.55 – 261.14 |  | Infinity
CAP | HMS | Homocysteine | umol/L | HCY | micromol/L | 1 | alta |  | 3 | 28.27 | 6.05 – 38.23 |  | Infinity
CAP | HSCRP | hsCRP | mg/L | ULTRAPCR | mg/L | 1 | alta |  | 5 | 4.49 | 0.09 – 60.82 |  | Infinity
CAP | PTH | Parathyroid Hormone | pg/mL | PTH | pg/mL | 1 | alta |  | 5 | 183.89 | 45.1 – 209.54 |  | Infinity
CAP | S2 | Ceruloplasmin | mg/dL | CERULOP | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 20.2 | 21.48 – 50.84 |  | Infinity
CAP | S2 | Haptoglobin, quant | mg/dL | HAPTOGLO | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 70.9 | 55.08 – 149.63 |  | Infinity
CAP | S2 | IgG | mg/dL | IGG | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 1309.3 | 716.73 – 1966.8 |  | Infinity
CAP | S2 | IgG 1 subclass | mg/dL | IGG1 | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 869.6 | 409.46 – 880.4 |  | Infinity
CAP | S2 | IgG 2 subclass | mg/dL | IGG2 | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 417.7 | 205.92 – 417.15 |  | Infinity
CAP | S2 | IgG 3 subclass | mg/dL | IGG3 | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 29.3 | 20.01 – 46.93 |  | Infinity
CAP | S2 | IgG 4 subclass | mg/dL | IGG4 | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 59.4 | 43.35 – 99.44 |  | Infinity
CAP | S2 | Prealbumin | mg/dL | PREALB | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 17.35 | 17 – 40.3 |  | Infinity
CAP | S2 | Transferrin | mg/dL | TRANS | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 164.7 | 13.89 – 374.47 |  | Infinity
CAP | SPE | Immunoglobulin A | mg/dL | IGA | mg/dL | 1 | alta |  | 1 | 215.4 | 117.3 – 389.3 |  | Infinity
CAP | SPE | Immunoglobulin G | mg/dL | IGG | mg/dL | 1 | alta |  | 2 | 1998.9 | 716.73 – 1966.8 |  | Infinity
CAP | SPE | Immunoglobulin M | mg/dL | IGM | mg/dL | 1 | alta |  | 1 | 55.3 | 51.4 – 200.54 |  | Infinity
CAP | SPE | Protein, Total | g/dL | PROT | g/dL | 1 | alta |  | 2 | 5.895 | 3.95 – 7.75 |  | Infinity
CAP | U | Amylase, urine | U/L | AMIUR | U/L | 1 | alta |  | 3 | 164.9 | 64.06 – 215.16 |  | Infinity
CAP | U | Calcium, urine | mg/dL | CAU | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 42.218 | 6.83 – 11.43 |  | Infinity
CAP | U | Creatinine, urine | mg/dL | CREU | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 96.042 | 58.45 – 138.47 |  | Infinity
CAP | U | Glucose, urine | mg/dL | GLI24 | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 73.72 | 26.93 – 306.85 |  | Infinity
CAP | U | Magnesium, urine | mg/dL | MAGU | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 13.33 | 3.96 – 9.19 |  | Infinity
CAP | U | Phosphorus, urine | mg/dL | PU24 | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 71.653 | 25.5 – 54.6 |  | Infinity
CAP | U | Potassium, urine | mmol/L | KU | mEq/L | 1 | alta |  | 3 | 122.6 | 31.97 – 78.2 |  | Infinity
CAP | U | Protein, Total | mg/dL | PTU | mg/dL | 1 | alta |  | 6 | 113.3425 | 25.62 – 72.67 |  | Infinity
CAP | U | Sodium, urine | mmol/L | NAU | mEq/L | 1 | alta |  | 3 | 35 | 81.94 – 180.03 |  | Infinity
CAP | U | Urea nitrogen, urine | mg/dL | URU24 | mg/dL | 2.14 | alta | CAP em nitrogênio ureico; ×2,14 converte para ureia. | 3 | 691.79 | 878.32 – 1643.73 |  | Infinity
CAP | U | Uric Acid, urine | mg/dL | AURUIS | mg/dL | 1 | alta | AURUIS confirmado pela usuária em 01/10/2026 (AURU24H é teste reflexo, sem CIQ). | 3 | 23.739 | 10.48 – 20.16 |  | Infinity
CAP | U | Urine albumin | mg/L | MICR | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 3 | 20.28 | 10.5 – 66.59 |  | Infinity
CAP | VM | Anti-HBs Quant | mIU/mL | HBS | UI/ml | 1 | alta | mIU/mL = UI/L (a tabela_mestre registra 'UI/ml'). Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 1 | 759.07 | 2 – 107.13 |  | Infinity
CAP | Y | Androstenedione | ng/dL | AND | ng/mL | 0.01 | alta | ng/dL → ng/mL (×0.01). | 4 | 121.9 | 0.15 – 8.03 |  | Infinity
CAP | Y | DHEA Sulfate | ug/dL | SDHEA | mcg/dL | 1 | alta |  | 10 | 169.29 | 73.44 – 570.89 |  | Infinity
CAP | Y | Estradiol | pg/mL | ESTR | pg/mL | 1 | alta |  | 10 | 985.45 | 71.72 – 429.73 |  | Infinity
CAP | Y | FSH | mIU/mL (IU/L) | FSH | mIU/mL | 1 | alta |  | 10 | 20.965 | 5.31 – 50.2 |  | Infinity
CAP | Y | Growth Hormone | ng/mL (ug/L) | GH | ng/mL | 1 | alta |  | 10 | 13.505 | 2.96 – 15.89 |  | Infinity
CAP | Y | IGF-1 | ng/mL | IGF1SOMA | ng/mL | 1 | alta |  | 8 | 55.28 | 68.61 – 209.63 |  | Infinity
CAP | Y | Luteinizing Hormone | mIU/mL (U/L) | LH | mIU/mL | 1 | alta |  | 10 | 26.53 | 1.71 – 75.09 |  | Infinity
CAP | Y | Progesterone | ng/mL | PROG | ng/mL | 1 | alta |  | 10 | 11.89 | 0.5 – 31.7 |  | Infinity
CAP | Y | Prolactin | ng/mL (ug/L) | PRL | ng/mL | 1 | alta |  | 10 | 17.67 | 5.61 – 56.6 |  | Infinity
CAP | Y | SHBG nmol/L | nmol/L | SBG | nmol/L | 1 | alta |  | 10 | 18.489 | 10.3 – 48.95 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Ferritina | ng/mL | FERRI | ng/mL | 1 | alta |  | 6 | 146.01 | 8.34 – 748 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Ferro | µg/dL | FE | µg/dL | 1 | alta |  | 6 | 135.4 | 68.16 – 255.18 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Pré- Albumina | mg/dL | PREALB | mg/dL | 1 | alta |  | 6 | 26.865 | 17 – 40.3 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Transferrina | mg/dL | TRANS | mg/dL | 1 | alta |  | 6 | 262.1 | 13.89 – 374.47 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Vitamina B12 | pg/mL | VB12 | pg/mL | 1 | alta |  | 6 | 784.15 | 138.67 – 1074 |  | Infinity
ControlLab | Anemia | Ácido Fólico | ng/mL | AFOL | ng/mL | 1 | alta |  | 6 | 5.373 | 1.34 – 17.55 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Ferritina | ng/mL | FERRI | ng/mL | 1 | alta |  | 3 | 166.04 | 8.34 – 748 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Ferro | µg/dL | FE | µg/dL | 1 | alta |  | 12 | 128.6 | 68.16 – 255.18 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Pré- Albumina | mg/dL | PREALB | mg/dL | 1 | alta |  | 3 | 30.18 | 17 – 40.3 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Transferrina | mg/dL | TRANS | mg/dL | 1 | alta |  | 12 | 238.95 | 13.89 – 374.47 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Vitamina B12 | pg/mL | VB12 | pg/mL | 1 | alta |  | 3 | 762 | 138.67 – 1074 |  | Infinity
ControlLab | Anemia I | Ácido Fólico | ng/mL | AFOL | ng/mL | 1 | alta |  | 3 | 6.322 | 1.34 – 17.55 |  | Infinity
ControlLab | Anemia II | Ferritina | ng/mL | FERRI | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 153.18 | 8.34 – 748 |  | Infinity
ControlLab | Anemia II | Pré-Albumina | mg/dL | PREALB | mg/dL | 1 | alta |  | 12 | 23.675 | 17 – 40.3 |  | Infinity
ControlLab | Anemia II | Vitamina B12 | pg/mL | VB12 | pg/mL | 1 | alta |  | 12 | 739.2 | 138.67 – 1074 |  | Infinity
ControlLab | Anemia II | Ácido Fólico | ng/mL | AFOL | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 3.221 | 1.34 – 17.55 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Albumina | g/dL | ALB | g/dL | 1 | alta |  | 21 | 3.048 | 2.72 – 5.2 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Amilase Total | U/L | AMI | U/L | 1 | alta |  | 21 | 237.5 | 71.4 – 669.37 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Bilirrubina Direta | mg/dL | BILD | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 0.477 | 0.51 – 2.73 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Bilirrubina Total | mg/dL | BILT | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 1.566 | 0.88 – 4.41 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | CPK | U/L | CK | U/L | 1 | alta |  | 3 | 123.11 | 125.71 – 437.56 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | CPK (CK) | U/L | CK | U/L | 1 | alta |  | 18 | 160.605 | 125.71 – 437.56 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Colesterol HDL | mg/dL | HDL | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 14.6 | 18.79 – 86.84 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Colesterol Total | mg/dL | COLT | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 92.5 | 89.97 – 245.92 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Creatinina | mg/dL | CRE | mg/dL | 1 | alta |  | 12 | 2.783 | 0.93 – 5.92 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Cálcio Total | mg/dL | CA | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 8.998 | 8.53 – 13.3 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Fosfatase Alcalina | U/L | FAL | U/L | 1 | alta |  | 21 | 205.87 | 96.46 – 433.33 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Fósforo | mg/dL | FOS | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 4.764 | 3.08 – 8.67 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Glicose | mg/dL | GLI | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 184.9 | 70.77 – 302.53 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | LDH total | U/L | LDH | U/L | 1 | alta |  | 21 | 425.7 | 137.38 – 422.05 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Magnésio | mg/dL | MAG | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 2.819 | 1.82 – 4.87 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Potássio | mEq/L = mmol/L | K | mEq/L | 1 | alta |  | 21 | 4.57 | 3.48 – 147.28 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Proteínas Totais | g/dL | PROT | g/dL | 1 | alta |  | 21 | 4.666 | 3.95 – 7.75 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | TGO/AST | U/L | TGO | U/L | 1 | alta |  | 21 | 133.7 | -6 – 361.37 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | TGP/ALT | U/L | TGP | U/L | 1 | alta |  | 21 | 79.3 | 22.99 – 114.8 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Triglicerídeos | mg/dL | TRIG | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 155.1 | 75.58 – 214.2 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Ureia | mg/dL | URE | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 67.63 | 28.74 – 124.9 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | gGT | U/L | GGT | U/L | 1 | alta |  | 21 | 82.5 | 45.42 – 194.5 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica I | Ácido Úrico | mg/dL | AUR | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 7.017 | 4.2 – 9.91 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Aldolase | U/L | ALDOL | U/L | 1 | alta |  | 15 | 2.64 | 6.67 – 22.38 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Cloretos | mEq/L = mmol/L | CL | mEq/L | 1 | alta |  | 21 | 92 | 72.55 – 273.96 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Colesterol LDL | mg/dL | LDLDOSAD | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 40.613 | 52.65 – 112.55 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Cálcio Iônico | mmol/L | CAI | mmol/L | 1 | alta |  | 21 | 1.351 | 0.42 – 1.72 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Frutosamina |  | FRUTOS | micromol/L | 1 | alta |  | 21 | 459.333 | 295.44 – 543.58 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Lipase | U/L | LIPA | U/L | 1 | alta |  | 21 | 21.32 | 42.95 – 146.03 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Lítio | mEq/L = mmol/L | LITIO | mmol/L | 1 | alta |  | 21 | 1.277 | 0.53 – 1.1 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica II | Ácido Lático | mmol/L | LACTATO | mmol/L | 1 | alta |  | 12 | 3.1865 | 1.5 – 3.89 |  | Infinity
ControlLab | Calprotectina | Calprotectina | ug/g | CALPRO | mcg/g | 1 | alta |  | 13 | 230 | 40.55 – 261.14 |  | Infinity
ControlLab | Cistatina C | Cistatina C | mg/L | CISTATIN | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 21 | 2.878 | 0.96 – 2.58 |  | Infinity
ControlLab | Coprologia Funcional II | Elastase Pancreática | ug/g | ELASTASE | mcg/g | 1 | alta |  | 14 | 800 | 84.82 – 228.4 |  | Infinity
ControlLab | Diabetes mellitus | Anti-GAD |  | GAD | UI/mL | 1 | alta |  | 12 | 182.95 | 19 – 211.32 |  | Infinity
ControlLab | Diabetes mellitus | Anticorpos anti-ilhotas pancreáticas (ICA) Quantitativo | U/mL | ILHOTA | U/Ml | 1 | alta |  | 3 | 7.456 | 21.46 – 53.32 |  | Infinity
ControlLab | Eletroforese das Proteínas | Albumina Dosagens | g/dL | ALB | g/dL | 1 | alta |  | 18 | 3.85 | 2.72 – 5.2 |  | Infinity
ControlLab | Eletroforese das Proteínas | Proteínas Totais | g/dL | PROT | g/dL | 1 | alta |  | 18 | 5.37 | 3.95 – 7.75 |  | Infinity
ControlLab | Eritrovírus B19 - Anticorpos | EIA/ELFA/Q (U/mL) IgG |  | PARVOG | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 12 | 0.1 | 0.1 – 6.07 |  | Infinity
ControlLab | Eritrovírus B19 - Anticorpos | EIA/ELFA/Q (Índice) IgM |  | PARVOM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 12 | 0.1 | 0.1 – 3.04 |  | Infinity
ControlLab | Hemoglobina Glicada I | Hb A1c | % | HBGLI | % | 1 | alta |  | 18 | 7.529 | 5.55 – 10.77 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios II | ACTH | pg/mL | ACTH;ACT | pg/mL | 1 | alta | Migrou do Immulite (ACT) para o Cobas (ACTH): o app usa o CIQ do mnemônico que existir no mês da rodada (01/10/2026). | 10 | 297.195 | 27.62 – 418.03 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Androstenediona | ng/mL | AND | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 1.813 | 0.15 – 8.03 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Cortisol | µg/dL | CORT | ug/dL | 1 | alta |  | 26 | 15.3595 | 2.79 – 41.12 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Estradiol | pg/mL | ESTR | pg/mL | 1 | alta |  | 21 | 188.26 | 71.72 – 429.73 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Estriol livre | ng/mL | ESTRIOL | pg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (pg/mL) seria ×1000, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 26 | 4.2005 | 1.11 – 5.69 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | FSH | mUI/mL | FSH | mIU/mL | 1 | alta |  | 21 | 15.952 | 5.31 – 50.2 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | GH | ng/mL | GH | ng/mL | 1 | alta |  | 26 | 5.3185 | 2.96 – 15.89 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | HCG/ Beta-HCG | mUI/mL | BHCG | mUI/mL | 1 | alta |  | 21 | 87.43 | 4.21 – 1057.5 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Insulina Total | µUI/mL | INSBASAL | mIU/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mIU/mL) seria ×0.001, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 21 | 72.96 | 1.15 – 196 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | LH | mUI/mL | LH | mIU/mL | 1 | alta |  | 21 | 14.301 | 1.71 – 75.09 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Progesterona | ng/mL | PROG | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 6.209 | 0.5 – 31.7 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Prolactina | ng/mL | PRL | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 6.414 | 5.61 – 56.6 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | SHBG | nmol/L | SBG | nmol/L | 1 | alta |  | 26 | 48.71 | 10.3 – 48.95 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Sulfato de DHEA | µg/dL | SDHEA | mcg/dL | 1 | alta |  | 20 | 166.865 | 73.44 – 570.89 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | T3 Livre | pg/mL | T3L | pg/mL | 1 | alta |  | 21 | 4.774 | 2.39 – 18.35 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | T3 Total | ng/dL | T3T | ng/dL | 1 | alta |  | 21 | 154.5 | 90.8 – 436.18 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | T4 Livre | ng/dL | FT4 | ng/dL | 1 | alta |  | 21 | 1.576 | 0.92 – 6.61 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | T4 Total | µg/dL | T4T | mcg/dL | 1 | alta |  | 21 | 8.44 | 2.63 – 16.67 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | TSH | µUI/mL | TSH | uUI/mL | 1 | alta |  | 21 | 2.406 | 0.12 – 38 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios I | Testosterona Total | ng/dL | TESTO | ng/dL | 1 | alta |  | 21 | 112.17 | 38.2 – 969 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios III | Prolactina | ng/mL | PRL | ng/mL | 1 | alta |  | 20 | 58.407 | 5.61 – 56.6 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios IV | T3 Reverso | ng/dL | T3R | ng/mL | 0.01 | alta | ng/dL → ng/mL (×0.01). | 24 | 52.206 | 0.56 – 3.09 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios IV | TBG | mg/L | TBG | yg/mL | 1 | alta |  | 21 | 18.56 | 5.86 – 35.19 |  | Infinity
ControlLab | Hormônios VII | PTH (Intacto) | pg/mL | PTH | pg/mL | 1 | alta |  | 21 | 103.71 | 45.1 – 209.54 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Anti TPO | Anti-TPO | U/mL | ANTITPO | U/mL | 1 | alta |  | 20 | 90.2205 | 35.3 – 122 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Anti-HAV | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | HAVM-EQ | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 18 | 0.2975 | 0.2 – 2.67 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Anti-HAV | EIA/EF/EQ/Q (Índice) Total |  | HAVT-EQ | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 18 | 0.5629 | 0.27 – 1.39 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Anti-HBc | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | HBCM | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 24 | 0.0565 | 0.05 – 3.67 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Caxumba | EIA/EF/EQ/Q(U/mL) IgG |  | CAXUMBAG | UA/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 13 | 300 | 5 – 93.98 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Caxumba | EIA/EF/EQ/Q(Índice) IgM |  | CAXUMBAM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 14 | 0.3328 | 0.07 – 3.93 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Citomegalovírus | EIA/EF/EQ/Q (U/mL) IgG |  | CMVG-EQ | U/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 21 | 57.012 | 1.23 – 31.83 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Citomegalovírus | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | CMVM-EQ | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 20 | 0.20055 | 0.14 – 2.54 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Epstein-Barr | Anti-VCA IgG - EIA/EF/EQ/Q (Índice) |  | EBVG-EQ | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 3 | 182 | 0.37 – 17.33 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Herpes | EIA/EF/EQ/Q (Índice) HSV I/II IgG |  | HERPIGG | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 11 | 0.5 | 0.5 – 9.79 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Herpes | EIA/EF/EQ/Q (Índice) HSV I/II IgM |  | HERPIGM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 17 | 0.5 | 0.5 – 3.02 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Rubéola | EIA/EF/EQ/Q (U/mL) IgG |  | RUBG-EQ | UI/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 21 | 100.986 | 2.49 – 73.4 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Rubéola | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | RUBM-EQ | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 30 | 0.24165 | 0.17 – 2.91 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Sarampo | EIA/EF/EQ/Q (U/mL - IU/L) IgG |  | SARAMPOG | UA/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 14 | 63.649 | 5 – 100.95 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Sarampo | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | SARAMPOM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 14 | 0.07635 | 0.09 – 3.1 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Toxoplasmose | EIA/EF/EQ/Q (U/mL) IgG |  | TOXOG-EQ | UI/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 21 | 436.141 | 0.8 – 59.05 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia - Toxoplasmose | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  | TOXOM-EQ | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 23 | 0.2043 | 0.14 – 2.67 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Antiestreptolisina O Quanti | Antiestreptolisina O | U/mL | ASLO | IU/mL | 1 | alta |  | 21 | 164.18 | 68.28 – 302.5 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Borrelia burgdorferi | EIA/Q (U/mL) IgG |  | LYMEIGG | UA/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 14 | 5 | 5 – 41.68 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Borrelia burgdorferi | EIA/Q (Índice) IgM |  | LYMEIGM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 13 | 0.1 | 0.1 – 2.67 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Fator Reumatoide Quanti | Fator Reumatoide | U/mL | FR | IU/mL | 1 | alta |  | 21 | 10 | 4.69 – 44.7 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia TRAB | Anticorpo Anti Receptor de TSH (TRAB) | UI/L | TRAB | UI/L | 1 | alta |  | 22 | 14.3095 | 2.35 – 16.7 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Varicella-Zoster | EIA/EQ/Q (mUI/mL) IgG |  | HERPZG | mUI/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 20 | 243.6825 | 10 – 521.42 |  | Infinity
ControlLab | Imunologia Varicella-Zoster | EIA/EQ/Q (Índice) IgM |  | HERPZM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 21 | 0.1 | 0.1 – 2.07 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Complemento C3 | mg/dL | C3 | mg/dL | 1 | alta | C3 migrou do Atellica para o BN II (jul/25) e voltou ao Atellica (abr/26): o app sugere o equipamento com CIQ no mês da rodada — conferir jul/25 e abr/26, em que os dois têm CIQ. | 18 | 64.35 | 77.51 – 273.23 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Complemento C4 | mg/dL | C4 | mg/dL | 1 | alta |  | 24 | 9.83 | 13.79 – 55.51 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Imunoglobulina IgA | mg/dL | IGA | mg/dL | 1 | alta |  | 18 | 239.765 | 117.3 – 389.3 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Imunoglobulina IgG | mg/dL | IGG | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 1308.34 | 716.73 – 1966.8 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Imunoglobulina IgM | mg/dL | IGM | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 53.86 | 51.4 – 200.54 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | Inibidor C1 esterase | mg/dL | C1ESTERA | mg/dL | 1 | alta |  | 18 | 16.8 | 18 – 59.69 |  | Infinity
ControlLab | Imunoproteínas I | alfa-1-Glicoproteína ácida | mg/dL | A1GLI | mg/dL | 1 | alta |  | 19 | 58.37 | 36.97 – 110.15 |  | Infinity
ControlLab | Líquor II Dosagens | Cloretos | mEq/L ou mmol/L |  |  |  | sem CIQ | Não é mais realizado no laboratório — ignorar (usuária, 01/10/2026). | 3 | 113.6
ControlLab | Líquor II Dosagens | Glicose | mg/dL | GLI-LIQ | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 58.3 | 30.36 – 64 |  | Infinity
ControlLab | Líquor II Dosagens | Proteínas Totais | mg/dL | PTL | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×0.01, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 19 | 36.94 | 42.56 – 101.68 |  | Infinity
ControlLab | Líquor II Dosagens | Ácido Lático | mmol/L |  |  |  | sem CIQ | Não é mais realizado no laboratório — ignorar (usuária, 01/10/2026). | 12 | 4.0765
ControlLab | Marcadores Cardíacos BNP Automação | BNP | pg/mL | BNP | pg/mL | 1 | alta |  | 6 | 81.5 | 49.24 – 1732.97 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Cardíacos I | Homocisteína | umol/L | HCY | micromol/L | 1 | alta |  | 9 | 12.2 | 6.05 – 38.23 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Cardíacos III | Homocisteína | umol/L | HCY | micromol/L | 1 | alta |  | 7 | 13.2 | 6.05 – 38.23 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais I | CA 125 | U/mL | CA125 | U/mL | 1 | alta |  | 21 | 59.96 | 15.86 – 210.67 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais I | CA 15-3 | U/mL | CA15-3 | U/Ml | 1 | alta |  | 21 | 31.264 | 16.3 – 110.96 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais I | CA 19-9 | U/mL | CA19 | U/ml | 1 | alta |  | 21 | 32.5 | 15.06 – 164.67 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais I | CA 50 | U/mL | CA50 | U/mL | 1 | alta |  | 21 | 15.77 | 22.58 – 101.67 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | Anticorpo Anti-Tireoglobulina | U/mL | ANTITG | UI/mL | 1 | alta |  | 21 | 105.37 | 56.29 – 218.25 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | Beta-2-microglobulina | mg/L ou µg/mL | BETAGLOS | mg/L | 1 | alta |  | 21 | 1.236 | 0.68 – 3.86 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | CA 72-4 | U/mL | CA72/4 | U/mL | 1 | alta |  | 21 | 3.08 | 4.43 – 55.01 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | CEA Quanti | ng/mL | CEA | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×1e-06, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 21 | 8.927 | 3.01 – 62.08 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | PSA Livre | ng/mL | PSAL | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 0.661 | 0.3 – 14.2 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais II | PSA Total | ng/mL | PSAT | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 6.868 | 0.71 – 41.01 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais III | Alfa Fetoproteína | ng/mL | AFETO | UI/Ml | 1 | alta |  | 24 | 29.52 | 6.68 – 226.67 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais III | Tireoglobulina | ng/mL | TIREOG | ng/mL | 1 | alta |  | 24 | 9.795 | 18.85 – 80.52 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores Tumorais IV | Calcitonina | pg/mL | CALCITON | pg/mL | 1 | alta |  | 17 | 3.93 | 7.33 – 94.3 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores de Diabetes | Gastrina | pg/mL | GASTRINA | pg/mL | 1 | alta |  | 25 | 293.14 | 26.57 – 682.74 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores de Diabetes | Peptídeo C | ng/mL | PEPC | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×1e-06, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 21 | 3.93 | 1.47 – 11.48 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | 1,25 (OH)2 Vitamina D3 | pg/mL | VITD125 | pg/mL | 1 | alta |  | 20 | 73.355 | 27.93 – 130 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | 25 (OH) Vitamina D | ng/mL | VITAD25 | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 44.19 | 6.09 – 48.1 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | IGFBP-3(Proteína Ligadora 3 de IGF) | ng/mL | BP3 | mcg/mL | 0.001 | alta | ng/mL → mcg/mL (×0.001). | 21 | 5674.4 | 0.94 – 3.86 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | Osteocalcina N-Mid | ng/mL | OSTEOCAL | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 45.77 | 17.12 – 109.46 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | Somatomedina C (IGF1) | ng/mL | IGF1SOMA | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 59.3 | 68.61 – 209.63 |  | Infinity
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | Telopeptídeo C (CTX) | ng/mL | CTX | ng/mL | 1 | alta |  | 21 | 0.3088 | 0.26 – 0.97 |  | Infinity
ControlLab | Mycoplasma pneumoniae | EIA/EQ/Q (U/mL) IgG |  | MICOPLAS | UA/mL | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 21 | 2.424 | 0.1 – 28.5 |  | Infinity
ControlLab | Mycoplasma pneumoniae | EIA/EQ/Q (Índice) IgM |  | MICOPLAM | Índice | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 20 | 3 | 1.06 – 27 |  | Infinity
ControlLab | Perfil Lipídico | Apolipoproteína A-1 | mg/dL | APOA1 | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 130.5 | 78.13 – 190.78 |  | Infinity
ControlLab | Perfil Lipídico | Apolipoproteína B | mg/dL | APOB | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 121 | 31.5 – 132.22 |  | Infinity
ControlLab | Perfil Lipídico | Lipoproteína (a) | mg/dL | LIPOA | nmol/L | 2.4 | alta | ControlLab em mg/dL: o laboratório divide o resultado em nmol/L por 2,4 — fator 2,4 volta para nmol/L (usuária, 01/10/2026). | 14 | 13.715 | 8.7 – 128.23 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Alfa-1-antitripsina | mg/dL | A1ANT | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 123.2 | 91.98 – 208.69 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Cadeia Kappa Leve Livre | mg/L | KAPPALL | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 18 | 16.235 | 12.55 – 36.35 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Cadeia Lambda Leve Livre | mg/L | LAMBDALL | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 18 | 12.205 | 11.66 – 35.7 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Ceruloplasmina | mg/dL | CERULOP | mg/dL | 1 | alta |  | 18 | 26.73 | 21.48 – 50.84 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Haptoglobina | mg/dL | HAPTOGLO | mg/dL | 1 | alta |  | 18 | 69.11 | 55.08 – 149.63 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Kappa-Cadeia Leve | mg/dL | KAPPA | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 323.17 | 150.38 – 316.29 |  | Infinity
ControlLab | Proteínas Específicas | Lambda-Cadeia Leve | mg/dL | LAMBDA | mg/dL | 1 | alta |  | 24 | 174.25 | 82.62 – 175.11 |  | Infinity
ControlLab | Saliva | Cortisol | ug/dL | CSAL12 | nmol/L | 27.59 | alta | Cortisol salivar: µg/dL → nmol/L (×27,59). | 21 | 1.1592 | 8.18 – 34.79 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Anti-HBe | Anti-HBe - EIA/EF/EQ/Q |  | HBE | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 10 | 1.4014 | 0.51 – 1.62 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Anti-HBs | Anti-HBs |  | HBS | UI/ml | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 16 | 3.4095 | 2 – 107.13 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Anti-HCV | Anti-HCV - EIA/EF/EQ/Q |  | HCV | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 24 | 5.9714 | 0.05 – 5.24 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Anti-HTLV | Anti-HTLV - EIA/EQ/Q |  | HTLV_QT | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 24 | 0.26655 | 0.09 – 6.38 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Chagas | Chagas - EIA/EQ/Q |  | CHASO_QT | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 32 | 0.1494 | 0.09 – 4.41 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia HBeAg | HBeAg - EIA/EF/EQ/Q |  | HBEAG | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 11 | 3.0055 | 0.08 – 19.42 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia HBsAg | HBsAg |  | HBSAG | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 25 | 0.5256 | 0.28 – 4.66 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia III | Anti-HBe - EIA/EF/EQ/Q |  | HBE | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 7 | 1.5022 | 0.51 – 1.62 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia III | HBeAg - EIA/EF/EQ/Q |  | HBEAG | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 9 | 0.0846 | 0.08 – 19.42 |  | Infinity
ControlLab | Sorologia Sífilis | Sífilis - EIA/EQ/Q |  | VDR_QT | COI | 1 | alta | Sorologia com resultado em índice — o Sigma tem pouco significado aqui. | 23 | 0.1115 | 0.08 – 5.44 |  | Infinity
ControlLab | Toxicologia I | Cobre | µg/dL | COBRE | mcg/dL | 1 | alta |  | 21 | 96.23 | 121.66 – 302.88 |  | Infinity
ControlLab | Toxicologia I | Zinco | µg/dL | ZINCO | mcg/dL | 1 | alta |  | 21 | 140.83 | 121.56 – 284.73 |  | Infinity
ControlLab | Toxicologia VIII | Amônia | µg/dL | AMMO | ug/dL | 1 | alta |  | 11 | 124.19 | 100.33 – 253.3 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Amilase | U/L | AMIUR | U/L | 1 | alta |  | 18 | 285.25 | 64.06 – 215.16 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Cloretos | mEq/L ou mmol/L | CLOU | mEq/L | 1 | alta |  | 18 | 98.5 | 83.81 – 232 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Creatinina | mg/L | CREU | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 592.8 | 58.45 – 138.47 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Cálcio Total | mg/L | CAU | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 69.25 | 6.83 – 11.43 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Fósforo | mg/L | PU24 | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 292 | 25.5 – 54.6 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Glicose | mg/L | GLI24 | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 1210.7 | 26.93 – 306.85 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Magnésio | mg/L | MAGU | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 79.9 | 3.96 – 9.19 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Microalbumina | mg/L | MICR | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP — conferir a unidade na tabela_mestre. | 3 | 75.99 | 10.5 – 66.59 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Potássio | mEq/L ou mmol/L | KU | mEq/L | 1 | alta |  | 18 | 39.24 | 31.97 – 78.2 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Proteínas Totais | g/L | PTU | mg/dL | 100 | alta | g/L → mg/dL (×100). | 18 | 1.946 | 25.62 – 72.67 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Sódio | mEq/L ou mmol/L | NAU | mEq/L | 1 | alta |  | 18 | 98.35 | 81.94 – 180.03 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Ureia | mg/L | URU24 | mg/dL | 0.1 | alta | mg/L → mg/dL (×0.1). | 18 | 8335.65 | 878.32 – 1643.73 |  | Infinity
ControlLab | Urinálise Bioquímica | Ácido Úrico | mg/L | AURUIS | mg/dL | 0.1 | alta | AURUIS confirmado pela usuária em 01/10/2026 (AURU24H é teste reflexo, sem CIQ). | 18 | 209.35 | 10.48 – 20.16 |  | Infinity
CAP | ACM | Apixaban, quant | ng/mL | ANXAPIXA |  | 1 | alta | Shift: anti-Xa calibrado para apixabana · VD do EP (120,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (73–319) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 120.4 |  |  | Shift
CAP | ACM | Rivaroxaban, quant | ng/mL | ANXARIVA |  | 1 | alta | Shift: anti-Xa calibrado para rivaroxabana · VD do EP (208,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (81–310) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 208.4 |  |  | Shift
CAP | BL | Blood Lead | ug/dL | CHUMBO |  | 10 | média | Shift: CAP em µg/dL; CIQ parece em µg/L (fator 10) — conferir unidade · VD do EP (108) dentro da faixa dos controles do CIQ (31,8–392,3) · revisar | 10 | 10.7965 |  |  | Shift
CAP | BMD | Band/Segmented Neutrop | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 15.91
CAP | BMD | Basophils | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.11
CAP | BMD | Blasts | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 34.08
CAP | BMD | Eosinophils | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 2.59
CAP | BMD | Erythroid Precursors | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 13.63
CAP | BMD | Lymphocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 11.755
CAP | BMD | Metamyelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 5.685
CAP | BMD | Monocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 4.255
CAP | BMD | Myelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 7.08
CAP | BMD | Other | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.3
CAP | BMD | Plasma cells | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.63
CAP | BMD | Promyelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 1.315
CAP | BMV | Vitamin A | mg/L | VITA |  | 100 | média | Shift: CAP em mg/L; CIQ parece em µg/dL (fator 100) — conferir unidade · VD do EP (37,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (46,1–172) · revisar | 3 | 0.379 |  |  | Shift
CAP | BMV | Vitamin E, Total | mg/L | VITE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (11,19) dentro da faixa dos controles do CIQ (9,81–19) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 11.19 |  |  | Shift
CAP | CD | Cadmium, whole blood | ug/L | CADMIO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (14,64) dentro da faixa dos controles do CIQ (4,8–32,98) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 14.638 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | 50:50 Mix aPTT Immed Q | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 52.9
CAP | CGS1 | 50:50 Mix aPTT Incub Q | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 54.8
CAP | CGS1 | APTT Quant | Seconds | TTPA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (41,15) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 41.15 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | DRVVT Confirm Ratio |  | DRVVTCTR |  | 1 | média | Shift: DRVVT confirmatório (razão) — conferir se DRVVTCTR é a razão do confirmatório · VD do EP (1,106) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,92–1,84) · revisar | 1 | 1.106 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | DRVVT Confirmatory | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 32.59
CAP | CGS1 | DRVVT Screen | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 51.625
CAP | CGS1 | DRVVT Screen Mix | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 60.37
CAP | CGS1 | DRVVT Screen Mix Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.738
CAP | CGS1 | DRVVT Screen Ratio |  | DRVVTSR |  | 1 | média | Shift: DRVVT triagem (razão) — conferir se DRVVTSR é a razão da triagem · VD do EP (1,468) dentro da faixa dos controles do CIQ (1,03–2,3) · revisar | 2 | 1.4685 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | High Phos LA Sen aPTT |  | SCTCTR |  | 1 | média | Shift: LA aPTT alto fosfolípide (razão) ≈ SCT confirmatório? conferir · VD do EP (1,06) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,88–3,2) · revisar | 1 | 1.06 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | INR Quant |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 1.055
CAP | CGS1 | LA Sens aPTT Scrn Mix | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 90.7
CAP | CGS1 | LA Sens aPTT Scrn Rati |  | SCTSR |  | 1 | média | Shift: LA aPTT sensível triagem (razão) ≈ SCT triagem? conferir · VD do EP (1,551) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,98–3,2) · revisar | 2 | 1.551 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | LA Sensitive aPTT Scre | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 64.265
CAP | CGS1 | Prothrombin Time Quant | Seconds | TP |  | 1 | alta | Shift: TP em segundos · VD do EP (12,18) dentro da faixa dos controles do CIQ (11,31–21,44) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 12.175 |  |  | Shift
CAP | CGS3 | vW Factor Ag, quant | % | VONW |  | 1 | alta | Shift: Fator de von Willebrand antigênico · VD do EP (85,35) dentro da faixa dos controles do CIQ (38–123) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 85.35 |  |  | Shift
CAP | HFCI | Red Blood Cell Count | RBC/mm3 |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 3 | 0.1
CAP | HFCI | Total Nucl Cells (WBC) | Total nucl cells/uL or |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 3 | 3.4
CAP | HG | Hgb A2, quant | % | HGA2;HA2 |  | 1 | média | Shift: HbA2: D10 (HGA2) ou Capillarys (HA2) — deixe só o equipamento usado no EP · VD do EP (2,31) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,92–5,44) · revisar | 4 | 2.31 |  |  | Shift
CAP | HG | Hgb F, quant | % | HGFETAL;HF |  | 1 | média | Shift: HbF: D10 (HGFETAL) ou Capillarys (HF) — deixe só o usado no EP · VD do EP (4,99) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,08–9,24) · revisar | 1 | 4.99 |  |  | Shift
CAP | HG | Hgb ID and Quant | % | HA1 |  | 1 | média | Shift: HbA quantificação (Capillarys) — conferir · VD do EP (95,06) dentro da faixa dos controles do CIQ (97,4–97,4) · revisar | 4 | 95.065 |  |  | Shift
CAP | LPE | Lipoprotein, Alpha | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 24.35
CAP | LPE | Lipoprotein, Beta | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 73.85
CAP | ME | % Sensitivity | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 3.0711
CAP | ME | Overall Average Mean | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 80
CAP | N | Dopamine | ug/L | DOPAU |  | 1 | média | Shift: programa N (urina) — conferir · VD do EP (94,01) dentro da faixa dos controles do CIQ (170,8–446) · revisar | 3 | 94.01 |  |  | Shift
CAP | N | Epinephrine | ug/L | ADRENAU |  | 1 | alta | Shift: programa N (urina) · VD do EP (12,46) dentro da faixa dos controles do CIQ (12,9–49,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 12.46 |  |  | Shift
CAP | N | Metanephrine | ug/L | METANEF |  | 1 | média | Shift: METANEF é urinária ou plasmática? conferir · VD do EP (139,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (155,1–365) · revisar | 3 | 139.822 |  |  | Shift
CAP | N | Norepinephrine | ug/L | NORAU |  | 1 | alta | Shift: programa N (urina) · VD do EP (50,71) dentro da faixa dos controles do CIQ (60–215) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 50.71 |  |  | Shift
CAP | N | Normetanephrine | ug/L | NORMET |  | 1 | média | Shift: NORMET é urinária ou plasmática? conferir · VD do EP (411,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (290–887) · revisar | 3 | 411.37 |  |  | Shift
CAP | R | Aluminum | ug/L | AL |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (47,67) dentro da faixa dos controles do CIQ (38,45–99) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 47.666 |  |  | Shift
CAP | R | Chromium | ug/L | CROMO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (3,995) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,17–19,5) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 3.995 |  |  | Shift
CAP | R | Manganese | ug/L | MANGANES |  | 1 | média | Shift: VD abaixo dos controles — conferir matriz (sangue × soro) · VD do EP (2,51) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,55–26,15) · revisar | 6 | 2.51 |  |  | Shift
CAP | R | Selenium | ug/L | SELENIO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (184,3) dentro da faixa dos controles do CIQ (38,29–181,1) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 184.3215 |  |  | Shift
CAP | SE | Alternaria alternata | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.323
CAP | SE | Ara h 2–2S Albumin-pea | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.14
CAP | SE | Aspergillus fumigatus | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.136
CAP | SE | Bermuda Grass | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.495
CAP | SE | Chicken Egg White | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.11
CAP | SE | Cows milk | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.093
CAP | SE | Crab | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.115
CAP | SE | D1 Dermatophagoides pt | kUA/L | D1 |  | 1 | alta | Shift: d1 D. pteronyssinus (ImmunoCAP) · VD do EP (2,342) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,06–23,79) · cruzamento automático 28/10/2026 | 1 | 2.342 |  |  | Shift
CAP | SE | D2 Dermatophagoides fa | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 3.581
CAP | SE | Dermatophagoides farin | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 2.131
CAP | SE | Dermatophagoides ptero | kUA/L | D1 |  | 1 | média | Shift: D. pteronyssinus — mesmo alérgeno do d1 · VD do EP (0,748) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,06–23,79) · revisar | 1 | 0.748 |  |  | Shift
CAP | SE | Dog Dander | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.31
CAP | SE | E1 Cat dander and epit | kUA/L | E1 |  | 1 | alta | Shift: e1 epitélio de gato (ImmunoCAP) · VD do EP (1,06) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,06–2,89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 1.0595 |  |  | Shift
CAP | SE | E5 Dog dander | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.12
CAP | SE | F13 Peanut | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 5.328
CAP | SE | F17 Hazelnut (food) | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.736
CAP | SE | F203 Pistachio | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.121
CAP | SE | F23 Crab | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.716
CAP | SE | F24 Shrimp | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.416
CAP | SE | F256 Walnut (food),qua | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.765
CAP | SE | F259 Grape quant | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.695
CAP | SE | F49 Apple quant | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.784
CAP | SE | F95 Peach | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.724
CAP | SE | G2 Bermuda Grass | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.103
CAP | SE | G6 Timothy grass | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.117
CAP | SE | German Cockroach | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.299
CAP | SE | Gluten quant | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.139
CAP | SE | Hazelnut (food) | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.766
CAP | SE | I3 Yellow jacket venom | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.146
CAP | SE | IgE, quant | IU/mL | IGE |  | 1 | alta | Shift: IgE total (ImmunoCAP) · VD do EP (197,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (18,35–443,2) · cruzamento automático 28/10/2026 | 10 | 197.45 |  |  | Shift
CAP | SE | M6 Alternaria alternat | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.87
CAP | SE | Peach | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.909
CAP | SE | Peanut | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 5.405
CAP | SE | Penicillin G | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.147
CAP | SE | Pistachio | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.203
CAP | SE | Shrimp | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.02
CAP | SE | Timothy Grass | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.39
CAP | SPE | Albumin Electrophor, % | % | ALBU |  | 1 | alta | Shift: eletroforese, fração em % · VD do EP (49,02) dentro da faixa dos controles do CIQ (50,16–62) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 49.015 |  |  | Shift
CAP | SPE | Albumin Electrophor, g | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 3.1
CAP | SPE | Alpha 1 Globulin | % | ALFA1 |  | 1 | alta | Shift: eletroforese, fração em % · VD do EP (3,565) dentro da faixa dos controles do CIQ (3,24–3,82) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 3.565 |  |  | Shift
CAP | SPE | Alpha 1 Globulin | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.215
CAP | SPE | Alpha 2 Globulin | % | ALFA2 |  | 1 | alta | Shift: eletroforese, fração em % · VD do EP (5,975) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,85–8,64) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 5.975 |  |  | Shift
CAP | SPE | Alpha 2 Globulin | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.405
CAP | SPE | Beta 1 Globulin | % | BETA |  | 1 | alta | Shift: eletroforese: Beta 1 (%) · VD do EP (4,57) dentro da faixa dos controles do CIQ (4,88–6,17) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 4.57 |  |  | Shift
CAP | SPE | Beta 1 Globulin | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.3
CAP | SPE | Beta 2 Globulin | % | BETA2 |  | 1 | alta | Shift: eletroforese: Beta 2 (%) · VD do EP (1,98) dentro da faixa dos controles do CIQ (3,78–4,78) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 1.98 |  |  | Shift
CAP | SPE | Beta 2 Globulin | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0.13
CAP | SPE | Gam Glob w Mcomp g/dL | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 1.765
CAP | SPE | Gam Glob wo Mcomp g/dL | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 1.22
CAP | SPE | Gamma Glob w Mcomp, % | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 34.955
CAP | SPE | Gamma Glob wo Mcomp, % | % | GAMA |  | 1 | média | Shift: gama sem componente M (%) — conferir qual linha do CAP usar · VD do EP (21,58) dentro da faixa dos controles do CIQ (14,58–30,86) · revisar | 2 | 21.58 |  |  | Shift
CAP | SPE | M-Component Quant, % | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 54.86
CAP | SPE | M-Component Quant, g/d | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 2.49
CAP | UAA | RBC, Quant | cells/hpf |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 82.7
CAP | UAA | WBC, Quant | cells/hpf |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 19.35
CAP | Y | 17-Hydroxyprogesterone | ng/dL | PRO17H |  | 1 | alta | Shift: 17-OH progesterona · VD do EP (307,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (25–849) · cruzamento automático 28/10/2026 | 10 | 307.935 |  |  | Shift
CAP | ZE | Lamotrigine | ug/mL | LAMOT |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (6,45) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,9–10,6) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 6.45 |  |  | Shift
CAP | ZE | Oxcarbazepine metaboli | ug/mL | OXCAR |  | 1 | alta | Shift: metabólito da oxcarbazepina (10-OH) · VD do EP (21,28) dentro da faixa dos controles do CIQ (7,35–24,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 21.28 |  |  | Shift
ControlLab | Autoimunidade ANCA | Anti-MPO - EIA/ELFA (U/mL) |  | MPO |  | 1 | alta | Shift: anti-MPO (ImmunoCAP/EliA) · VD do EP (0,4915) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–23,61) · cruzamento automático 28/10/2026 | 10 | 0.4915 |  |  | Shift
ControlLab | Autoimunidade ANCA | Anti-PR3 - EIA/ELFA (U/mL) |  | PR3 |  | 1 | alta | Shift: anti-PR3 (ImmunoCAP/EliA) · VD do EP (0,6835) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–12,97) · cruzamento automático 28/10/2026 | 8 | 0.6835 |  |  | Shift
ControlLab | Biologia Molecular HBV | HBV-DNA Quanti |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 4.02
ControlLab | Biologia Molecular HCV | HCV-RNA Quanti |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 4.7495
ControlLab | Biologia Molecular HIV | HIV-RNA Quanti |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 2.925
ControlLab | Bioquímica I | Sódio | mEq/L = mmol/L | NA | mEq/L | 1 | alta | Sódio sérico do ISE do Cobas (mesmo teste do CAP Sodium, serum — usuária, 01/10/2026). | 21 | 139.4 | 109 – 150.23 |  | Infinity
ControlLab | Bioquímica V | Vitamina B1 (Tiamina Pirofosfato - TPP) | µg/L | VITAB1 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (79,07) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,1–108,9) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 79.07 |  |  | Shift
ControlLab | Bioquímica V | Vitamina B2 (Flavina Adenina Dinucleotídeo - FAD) | µg/L | VITAB2 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (132,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (118,3–398,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 9 | 132.8 |  |  | Shift
ControlLab | Bioquímica V | Vitamina B6 (Piridoxal 5'fosfato - PLP) | µg/L | VITB6 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (18,33) dentro da faixa dos controles do CIQ (10,8–34,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 17 | 18.33 |  |  | Shift
ControlLab | CD34+ | CD 34 + | % | CD34% |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (2,723) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,88–3,65) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 2.723 |  |  | Shift
ControlLab | CD34+ | CD 34 + (absoluto) | células/µL | CD34# |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (227,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (106,1–631) · cruzamento automático 28/10/2026 | 16 | 227.74 |  |  | Shift
ControlLab | Catecolaminas | Dopamina | pg/mL | DOPAM |  | 1 | alta | Shift: plasma · VD do EP (305) dentro da faixa dos controles do CIQ (164,7–857,2) · cruzamento automático 28/10/2026 | 13 | 305 |  |  | Shift
ControlLab | Catecolaminas | Epinefrina | pg/mL | ADRENA |  | 1 | alta | Shift: plasma · VD do EP (620,5) dentro da faixa dos controles do CIQ (114,2–540) · cruzamento automático 28/10/2026 | 15 | 620.5 |  |  | Shift
ControlLab | Catecolaminas | Norepinefrina | pg/mL | NORAD |  | 1 | alta | Shift: plasma · VD do EP (326,1) dentro da faixa dos controles do CIQ (315,9–2140) · cruzamento automático 28/10/2026 | 8 | 326.06 |  |  | Shift
ControlLab | Chlamydia trachomatis | EIA/EF/EQ/Q (Ìndice) IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 0.26415
ControlLab | Chlamydia trachomatis | EIA/EF/EQ/Q (Ìndice) IgM |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0.2481
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 19 + | % | CD19 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (10,23) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,82–22,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 10.235 |  |  | Shift
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 20 + | % | CD20 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (10,05) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,88–23,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 10.05 |  |  | Shift
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + | % | CD3 |  | 1 | alta | Shift: CD3 em % · VD do EP (77,74) dentro da faixa dos controles do CIQ (66,43–81,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 77.735 |  |  | Shift
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + (absoluto) | células/µL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 5463.225
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + CD 8 + | % | CD8 |  | 1 | alta | Shift: CD3+CD8+ em % · VD do EP (24,11) dentro da faixa dos controles do CIQ (18,55–34,89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 24.115 |  |  | Shift
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + CD 8 + (absoluto) | células/µL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 1799.625
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + CD4 + | % | CD4 |  | 1 | alta | Shift: CD3+CD4+ em % · VD do EP (44,35) dentro da faixa dos controles do CIQ (31,15–48,49) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 44.35 |  |  | Shift
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 + CD4 + (absoluto) | células/µL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 3127.845
ControlLab | Citometria de Fluxo I | CD 3 - CD 56/16+ | % | CD56 |  | 1 | alta | Shift: NK CD3−CD56/16+ em % · VD do EP (9,795) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,91–17,45) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 9.795 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação I | Fibrinogênio Funcional | mg/dL | FIB |  | 1 | alta | Shift: fibrinogênio funcional · VD do EP (167,6) dentro da faixa dos controles do CIQ (191–274) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 167.6 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação I | TAP | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 58.835
ControlLab | Coagulação I | TAP | s | TP |  | 1 | alta | Shift: TAP em segundos · VD do EP (15,36) dentro da faixa dos controles do CIQ (11,31–21,44) · cruzamento automático 28/10/2026 | 17 | 15.36 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação I | TAP |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 1.3785
ControlLab | Coagulação I | TTPa | s | TTPA |  | 1 | alta | Shift: TTPa em segundos · VD do EP (41,51) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · cruzamento automático 28/10/2026 | 17 | 41.51 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação I | TTPa |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 1.3525
ControlLab | Coagulação II | Antitrombina III | % | ATIII |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (51) dentro da faixa dos controles do CIQ (17,75–100) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 51 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator II | % | FATOR2 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (54,65) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,11–90,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 54.65 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator IX | % | FATOR9 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (53,73) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,4–104,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 53.73 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator V | % | FATOR5 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (32,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (33,77–97,25) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 32.8 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator VII | % | FATOR7 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (71,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (23–80) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 71.795 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator VIII | % | FATOR8 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (32,97) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,15–89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 20 | 32.965 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator X | % | FATOR10 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (59,35) dentro da faixa dos controles do CIQ (26–81) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 59.35 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator XI | % | FATOR11 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (51,75) dentro da faixa dos controles do CIQ (26,53–92,26) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 51.75 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator XII | % | FATOR12 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (53,91) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,29–93) · cruzamento automático 28/10/2026 | 20 | 53.91 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Fator XIII | % | FATOR13 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (59,2) dentro da faixa dos controles do CIQ (20,98–70,92) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 59.2 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Proteína C funcional | % | PROTC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (55,63) dentro da faixa dos controles do CIQ (33–105) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 55.63 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Proteína S Livre | % | PSLIVRE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (57,81) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,34–102,3) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 57.81 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Proteína S funcional | % | PROTS |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (44,13) dentro da faixa dos controles do CIQ (25,53–91) · cruzamento automático 28/10/2026 | 20 | 44.13 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação II | Tempo de Trombina | s | TROMBINA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (22,33) dentro da faixa dos controles do CIQ (20,3–26,22) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 22.33 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação III | Atividade Cofator da Ristocetina | % | WILL |  | 1 | média | Shift: cofator de ristocetina — conferir se WILL é a atividade do vW · VD do EP (53,53) dentro da faixa dos controles do CIQ (36–104) · revisar | 18 | 53.535 |  |  | Shift
ControlLab | Coagulação III | Fator de Von Willebrand (Antigênico) | % | VONW |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (62,61) dentro da faixa dos controles do CIQ (38–123) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 62.61 |  |  | Shift
ControlLab | Dosagem de Galactomanana | EIA/EF/EQ/Q (Índice) Dosagem de Galactomanana |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 17 | 0.513
ControlLab | Drogas Terapêuticas I | Carbamazepina | µg/mL | CARBA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (5,289) dentro da faixa dos controles do CIQ (4,9–14,61) · cruzamento automático 28/10/2026 | 26 | 5.289 |  |  | Shift
ControlLab | Drogas Terapêuticas I | Lamotrigina | µg/mL | LAMOT |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (7,265) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,9–10,6) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 7.265 |  |  | Shift
ControlLab | Drogas Terapêuticas III | 10-Hidroxicarbazepina | µg/mL | OXCAR |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (20,53) dentro da faixa dos controles do CIQ (7,35–24,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 15 | 20.53 |  |  | Shift
ControlLab | Dímero D Quantitativo | Dímero D Quantitativo | ng/mL | DEDIM |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (679,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (516,3–1747) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 679.4 |  |  | Shift
ControlLab | Eletroforese das Proteínas | Eletroforese das Proteínas | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 108 | 6.54
ControlLab | Espectro | Espectro |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 0.3928
ControlLab | Esperma Contagem Celular e Vitalidade | Concentração de Espermatozoides (câmara) | milhões/mL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 15
ControlLab | Esperma Contagem Celular e Vitalidade | Espermatozoides Vivos | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 55
ControlLab | Esperma Morfologia | Elementos Germinativos | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 25 | 1
ControlLab | Esperma Morfologia | Espermatozoides Normais | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 6
ControlLab | Esperma Motilidade | Espermatozoides Imóveis (%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 56.5
ControlLab | Esperma Motilidade | Espermatozoides com Motilidade Não Progressiva (%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 8.5
ControlLab | Esperma Motilidade | Espermatozoides com Motilidade Progressiva (%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 30.5
ControlLab | Esperma Motilidade | Espermatozoides com Motilidade Progressiva (lentos) (%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 10
ControlLab | Esperma Motilidade | Espermatozoides com Motilidade Progressiva (rápidos) (%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 21.5
ControlLab | Esperma Motilidade | Total de Espermatozoides por campo |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 14 | 64
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 36 | 22.905
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | 10^3/µL | PLT |  | 1 | média | Shift: linha agrupa analitos pela unidade (10^3/µL) — conferir · VD do EP (299,1) dentro da faixa dos controles do CIQ (82–544) · revisar | 18 | 299.15 |  |  | Shift
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | 10^6/µL | RBC |  | 1 | média | Shift: linha agrupa analitos pela unidade (10^6/µL) — conferir · VD do EP (4,196) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,31–4,99) · revisar | 18 | 4.196 |  |  | Shift
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | fL | MCV |  | 1 | média | Shift: linha agrupa analitos pela unidade (fL) — conferir · VD do EP (96,84) dentro da faixa dos controles do CIQ (70,9–87,8) · revisar | 18 | 96.845 |  |  | Shift
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | fL (µm^3) |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 12.255
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 36 | 23.855
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Hematologia Automação | pg | MCH |  | 1 | média | Shift: linha agrupa analitos pela unidade (pg) — conferir · VD do EP (31,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (23,9–30,9) · revisar | 18 | 31.7 |  |  | Shift
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | IPF (Fração de Plaquetas Imaturas) | % | IPF |  | 1 | média | Shift · ATENÇÃO: VD do EP (2,803) longe da faixa dos controles (19,2–20) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 7 | 2.803 |  |  | Shift
ControlLab | Hematologia Automação (tipo 1) | Leucócitos | 10^3/µL | WBC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (7,05) dentro da faixa dos controles do CIQ (3,05–16,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 7.05 |  |  | Shift
ControlLab | Hematoscopia I | Hematoscopia | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 110 | 0
ControlLab | Hematoscopia I | Hematoscopia |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 12 | 0
ControlLab | Hemoglobinopatias II | Hemoglobina: Quantificação(%) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 27 | 36.6
ControlLab | Hemossedimentação Alifax | Velocidade de Hemossedimentação | mm/h | VHS |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (56) dentro da faixa dos controles do CIQ (8,5–65) · cruzamento automático 28/10/2026 | 17 | 56 |  |  | Shift
ControlLab | Hormônios I | Estrona | pg/mL | ESTRONA |  | 1 | média | Shift: unidade do CIQ não confirmada · ATENÇÃO: VD do EP (178,4) longe da faixa dos controles (35,99–35,99) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 11 | 178.41 |  |  | Shift
ControlLab | Hormônios III | Percentual de Recuperação (Pesquisa de Macroprolactina) | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 12 | 78.115
ControlLab | Hormônios III | Prolactina monomérica (sobrenadante) | ng/mL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 47.638
ControlLab | Hormônios IV | DHT | pg/mL | DHT |  | 0.1 | média | Shift: ControlLab em pg/mL; CIQ parece em ng/dL (fator 0,1) — conferir · VD do EP (14,63) dentro da faixa dos controles do CIQ (8,1–114,4) · revisar | 6 | 146.33 |  |  | Shift
ControlLab | Imunologia - Sífilis | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 2.5766
ControlLab | Imunologia - Sífilis | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 7 | 4.5
ControlLab | Imunologia Chikungunya | EIA (Índice) IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 2.3878
ControlLab | Imunologia Chikungunya | EIA (Índice) IgM |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 0.3794
ControlLab | Imunologia Chlamydia | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgG - C. trachomatis |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 12 | 0.5924
ControlLab | Imunologia Chlamydia | EIA/EF/EQ/Q (Índice) IgM - C. trachomatis |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 12 | 0.2464
ControlLab | Imunologia Helicobacter pylori | EIA/Q/EF (U/mL) IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 2
ControlLab | Imunologia Zika Vírus | EIA/Q (Índice) IgG |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 20 | 1.3094
ControlLab | Imunologia Zika Vírus | EIA/Q (Índice) IgM |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 0.0815
ControlLab | Líquor Contagem Celular | Citologia | % |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 133 | 0
ControlLab | Líquor Contagem Celular | Células Nucleadas | células/µL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 47
ControlLab | Líquor Contagem Celular | Hemácias | células/µL |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 21 | 26
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | Vitamina A | mg/L | VITA |  | 100 | média | Shift: ControlLab em mg/L; CIQ parece em µg/dL (fator 100) — conferir · VD do EP (57,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (46,1–172) · revisar | 21 | 0.577 |  |  | Shift
ControlLab | Marcadores do Metabolismo Ósseo/ Crescimento: Soro | Vitamina E | mg/L | VITE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (6,54) dentro da faixa dos controles do CIQ (9,81–19) · cruzamento automático 28/10/2026 | 16 | 6.5395 |  |  | Shift
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Chikungunya |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 12.7555
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Dengue |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Febre Amarela |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 11.094
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Mayaro |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Vírus Oropouche |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0
ControlLab | Painel Molecular para Arboviroses | Zika Vírus |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 0
ControlLab | Reticulócitos Automação: Sysmex | IRF (Fração de Reticulócitos Imaturos) | % | IRF |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (40,47) dentro da faixa dos controles do CIQ (22–25,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 40.47 |  |  | Shift
ControlLab | Reticulócitos Automação: Sysmex | Ret-He (Teor de Hemoglobina dos Reticulócitos) | pg | RETHE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (24,32) dentro da faixa dos controles do CIQ (24,3–26,4) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 24.32 |  |  | Shift
ControlLab | Reticulócitos Automação: Sysmex | Reticulócitos Automação | % | RETR |  | 1 | alta | Shift: reticulócitos % · VD do EP (3,849) dentro da faixa dos controles do CIQ (1,18–5,85) · cruzamento automático 28/10/2026 | 18 | 3.8495 |  |  | Shift
ControlLab | Sorologia Anti-HBc | Anti-HBc |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 22 | 1.9801
ControlLab | Sorologia V | Anti-HDV - EIA/Q |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 8 | 0.1004
ControlLab | Toxicologia I | Alumínio | µg/L | AL |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (20,58) dentro da faixa dos controles do CIQ (38,45–99) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 20.58 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia I | Cromo | µg/L | CROMO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (4,552) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,17–19,5) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 4.552 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia I | Manganês | µg/L | MANGANES |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (6,439) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,55–26,15) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 6.439 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia I | Níquel | µg/L | NIQUEL |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (5,85) dentro da faixa dos controles do CIQ (4,95–21) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 5.85 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia I | Selênio | µg/L | SELENIO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (65) dentro da faixa dos controles do CIQ (38,29–181,1) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 65 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia I | Serotonina | ng/mL | SEROTONI |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (326,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (107,9–386,2) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 326.77 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia II | Ácido Hipúrico | g/L | AHIP |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (1,159) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,56–0,93) · cruzamento automático 28/10/2026 | 19 | 1.1586 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia II | Ácido Mandélico | mg/L | MANDE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (281,6) dentro da faixa dos controles do CIQ (130,4–261) · cruzamento automático 28/10/2026 | 19 | 281.62 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia II | Ácido Metil-hipúrico Total | g/L | ACIDOMET |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,98) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,43–0,89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 0.98 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia III | Chumbo | ug/dL | CHUMBO |  | 10 | média | Shift: ControlLab em µg/dL; CIQ parece em µg/L (fator 10) — conferir · VD do EP (145,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (31,8–392,3) · revisar | 21 | 14.58 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia III | Cádmio | ug/L | CADMIO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (5,178) dentro da faixa dos controles do CIQ (4,8–32,98) · cruzamento automático 28/10/2026 | 21 | 5.178 |  |  | Shift
ControlLab | Toxicologia III | Mercúrio | ug/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 9.4175
ControlLab | Urina Bioquímica Especial | Dopamina | ng/mL | DOPAU |  | 1 | alta | Shift: urina · VD do EP (136) dentro da faixa dos controles do CIQ (170,8–446) · cruzamento automático 28/10/2026 | 4 | 135.965 |  |  | Shift
ControlLab | Urina Bioquímica Especial | Epinefrina (Adrenalina) | ng/mL | ADRENAU |  | 1 | alta | Shift: urina · VD do EP (17,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (12,9–49,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 10 | 17.805 |  |  | Shift
ControlLab | Urina Bioquímica Especial | Metanefrina | ng/mL | METANEF |  | 1 | média | Shift: METANEF urinária? conferir · VD do EP (112,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (155,1–365) · revisar | 9 | 112.7 |  |  | Shift
ControlLab | Urina Bioquímica Especial | Norepinefrina (Noradrenalina) | ng/mL | NORAU |  | 1 | alta | Shift: urina · VD do EP (41,53) dentro da faixa dos controles do CIQ (60–215) · cruzamento automático 28/10/2026 | 9 | 41.53 |  |  | Shift
ControlLab | Urina Bioquímica Especial | Normetanefrina | ng/mL | NORMET |  | 1 | média | Shift: NORMET urinária? conferir · VD do EP (421,8) dentro da faixa dos controles do CIQ (290–887) · revisar | 10 | 421.8 |  |  | Shift
ControlLab | Urinálise EA | Densidade (análise direta da amostra) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 1010.9
ControlLab | Urinálise Sedimento | Hemácias microscopia | por campo |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 4
ControlLab | Urinálise Sedimento | Leucócitos microscopia | por campo |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 4
ControlLab | Urinálise Sedimento Automação | Hemácias |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 4.849
ControlLab | Urinálise Sedimento Automação | Leucócitos |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 18 | 3.4655
ControlLab | Urinálise Sedimento Automação | Quantitativo Cel. Eptl. |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 3 | 0.522
ControlLab | Urinálise Sedimento Automação | Quantitativo Cel. Eptl. (E) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 15 | 0.438
ControlLab | Urinálise Sedimento Automação | Quantitativo Cel. Eptl. (NE) |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 15 | 0
ControlLab | Vitamina C | Vitamina C | mg/dL | VITC |  | 10 | média | Shift: ControlLab em mg/dL; CIQ parece em mg/L (fator 10) — conferir · VD do EP (10,83) dentro da faixa dos controles do CIQ (5,69–19,7) · revisar | 21 | 1.083 |  |  | Shift
CAP | ABGIC | C-peptide | ng/mL | PEPC | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×1e-06, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 3 | 6.314 | 1.47 – 11.48 |  | Infinity
CAP | ABGIC | Gastrin | pg/mL | GASTRINA | pg/mL | 1 | alta |  | 3 | 27.56 | 26.57 – 682.74 |  | Infinity
CAP | ABGIC | Insulin | uIU/mL | INSBASAL | mIU/mL | 1 | alta |  | 3 | 53.19 | 1.15 – 196 |  | Infinity
CAP | ACL | ACL, IgA, quant |  | CARDIOGA |  | 1 | alta | Shift: anticardiolipina IgA · VD do EP (2,98) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–36,87) · cruzamento automático 28/10/2026 | 9 | 2.98 |  |  | Shift
CAP | ACL | ACL, IgG, quant |  | CARDIG |  | 1 | alta | Shift: anticardiolipina IgG · VD do EP (14,1) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–41) · cruzamento automático 28/10/2026 | 9 | 14.1 |  |  | Shift
CAP | ACL | ACL, IgM, quant |  | CARDIM |  | 1 | alta | Shift: anticardiolipina IgM · VD do EP (1,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–70,17) · cruzamento automático 28/10/2026 | 8 | 1.9 |  |  | Shift
CAP | ACL | B2 Glycopro I, IgG, qn |  | B2GLICOG |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (10,53) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–72,33) · cruzamento automático 28/10/2026 | 9 | 10.53 |  |  | Shift
CAP | ACL | B2 Glycopro I, IgM, qn |  | B2GLICOM |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (1,82) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–74,75) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 1.82 |  |  | Shift
CAP | ACM | APTT, quant | Seconds | TTPA |  | 1 | média | Shift: programa de anticoagulados — conferir se entra · VD do EP (39,35) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · revisar | 0 | 39.35 |  |  | Shift
CAP | ACM | PT, quant | Seconds | TP |  | 1 | média | Shift: programa de anticoagulados — conferir se entra · VD do EP (15,26) dentro da faixa dos controles do CIQ (11,31–21,44) · revisar | 0 | 15.255 |  |  | Shift
CAP | ADL | Aldolase | U/L | ALDOL | U/L | 1 | alta |  | 6 | 10.61 | 6.67 – 22.38 |  | Infinity
CAP | AMH | Antimullerian Hormone | ng/mL | AMH | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 2.2 | 0.74 – 5.48 |  | Infinity
CAP | BMV | Vitamin E | mg/L |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 11.7
CAP | BNP5 | BNP | pg/mL (ng/L) | BNP | pg/mL | 1 | alta |  | 10 | 464 | 49.24 – 1732.97 |  | Infinity
CAP | C | ALT (SGPT) | U/L | TGP | U/L | 1 | alta |  | 25 | 110.1 | 22.99 – 114.8 |  | Infinity
CAP | C | AST (SGOT) | U/L | TGO | U/L | 1 | alta |  | 25 | 125.45 | -6 – 361.37 |  | Infinity
CAP | C | Albumin | g/dL | ALB | g/dL | 1 | alta |  | 25 | 2.73 | 2.72 – 5.2 |  | Infinity
CAP | C | Alkaline Phosphatase | U/L | FAL | U/L | 1 | alta |  | 25 | 153.65 | 96.46 – 433.33 |  | Infinity
CAP | C | Amylase, serum | U/L | AMI | U/L | 1 | alta |  | 25 | 172.2 | 71.4 – 669.37 |  | Infinity
CAP | C | Apolipoprotein A1 | mg/dL | APOA1 | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 86.769 | 78.13 – 190.78 |  | Infinity
CAP | C | Apolipoprotein B | mg/dL | APOB | mg/dL | 1 | alta |  | 21 | 33.348 | 31.5 – 132.22 |  | Infinity
CAP | C | Bilirubin, direct | mg/dL | BILD | mg/dL | 1 | alta |  | 14 | 0.545 | 0.51 – 2.73 |  | Infinity
CAP | C | Bilirubin, total | mg/dL | BILT | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 2.03 | 0.88 – 4.41 |  | Infinity
CAP | C | Cal/Meth/Instrument |  |  |  |  | sem CIQ | Linha de informação de calibrador/método do relatório (não é resultado). | 0 | 4.07
CAP | C | Calcium, ionized | mmol/L | CAI | mmol/L | 1 | alta |  | 25 | 1.3755 | 0.42 – 1.72 |  | Infinity
CAP | C | Calcium, serum | mg/dL | CA | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 9.389 | 8.53 – 13.3 |  | Infinity
CAP | C | Chloride | mmol/L | CL | mEq/L | 1 | alta |  | 25 | 106.25 | 72.55 – 273.96 |  | Infinity
CAP | C | Cholesterol | mg/dL | COLT | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 169.4675 | 89.97 – 245.92 |  | Infinity
CAP | C | Creatine Kinase | U/L | CK | U/L | 1 | alta |  | 25 | 183.6 | 125.71 – 437.56 |  | Infinity
CAP | C | Creatinine, serum | mg/dL | CRE | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 3.3115 | 0.93 – 5.92 |  | Infinity
CAP | C | Gamma Glutamyl Trans | U/L | GGT | U/L | 1 | alta |  | 25 | 119.8 | 45.42 – 194.5 |  | Infinity
CAP | C | Glucose, serum | mg/dL | GLI | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 93.7 | 70.77 – 302.53 |  | Infinity
CAP | C | HDL Cholesterol | mg/dL | HDL | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 58.7365 | 18.79 – 86.84 |  | Infinity
CAP | C | Iron | ug/dL | FE | µg/dL | 1 | alta |  | 25 | 116.85 | 68.16 – 255.18 |  | Infinity
CAP | C | LDL, measured | mg/dL | LDLDOSAD | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 75.82 | 52.65 – 112.55 |  | Infinity
CAP | C | Lactate | mmol/L | LACTATO | mmol/L | 1 | alta |  | 10 | 4.72 | 1.5 – 3.89 |  | Infinity
CAP | C | Lactate Dehydrogenase | U/L | LDH | U/L | 1 | alta |  | 25 | 272.6 | 137.38 – 422.05 |  | Infinity
CAP | C | Lipase | U/L | LIPA | U/L | 1 | alta |  | 25 | 86.6 | 42.95 – 146.03 |  | Infinity
CAP | C | Lipoprotein(a) | nmol/L | LIPOA | nmol/L | 1 | alta | Unidade nmol/L (no relatório fica abaixo de ROCHE; usuária, 01/10/2026). As amostras do CAP são bem mais baixas que os controles — Sigma indicativo ("Nível longe"). | 9 | 6.17 | 8.7 – 128.23 |  | Infinity
CAP | C | Lithium | mmol/L | LITIO | mmol/L | 1 | alta |  | 25 | 1.9 | 0.53 – 1.1 |  | Infinity
CAP | C | Magnesium | mg/dL | MAG | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 3.421 | 1.82 – 4.87 |  | Infinity
CAP | C | Phosphorus, serum | mg/dL | FOS | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 4.2505 | 3.08 – 8.67 |  | Infinity
CAP | C | Potassium, serum | mmol/L | K | mEq/L | 1 | alta |  | 25 | 5.01 | 3.48 – 147.28 |  | Infinity
CAP | C | Prealbumin | mg/dL | PREALB | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 14.372 | 17 – 40.3 |  | Infinity
CAP | C | Protein, total, serum | g/dL | PROT | g/dL | 1 | alta |  | 25 | 4.24 | 3.95 – 7.75 |  | Infinity
CAP | C | Sodium, serum | mmol/L | NA | mEq/L | 1 | alta | Sódio sérico do ISE do Cobas (usuária, 01/10/2026). O app não lia o mnemônico "NA" (o pandas trata "NA" como vazio) — corrigido. | 25 | 147.5 | 109 – 150.23 |  | Infinity
CAP | C | TIBC | ug/dL | IBC | ug/dL | 1 | alta | Vinculado ao IBC por decisão da usuária (01/10/2026): TIBC = Fe + UIBC, o CV do CIQ usado é o do UIBC. | 0 | 226.4 | 44.9 – 278.63 |  | Infinity
CAP | C | Transferrin | mg/dL | TRANS | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 164.634 | 13.89 – 374.47 |  | Infinity
CAP | C | Triglycerides | mg/dL | TRIG | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 142.492 | 75.58 – 214.2 |  | Infinity
CAP | C | UIBC | ug/dL | IBC | ug/dL | 1 | alta |  | 25 | 92.8 | 44.9 – 278.63 |  | Infinity
CAP | C | Urea | mmol/L | URE | mg/dL | 6.006 | alta | Ureia em mmol/L → mg/dL (×6,006, massa molar 60,06). | 20 | 6.955 | 28.74 – 124.9 |  | Infinity
CAP | C | Urea Nitrogen | mg/dL | URE | mg/dL | 2.14 | alta | Nitrogênio ureico (BUN) → ureia (×2,14). | 5 | 19.55 | 28.74 – 124.9 |  | Infinity
CAP | C | Uric Acid | mg/dL | AUR | mg/dL | 1 | alta |  | 25 | 5.59 | 4.2 – 9.91 |  | Infinity
CAP | CES | Anti-DGP IgA,quant |  | GLIADIGA |  | 1 | alta | Shift: gliadina deaminada IgA · VD do EP (1,3) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–31,15) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 1.3 |  |  | Shift
CAP | CES | Anti-DGP IgG,quant |  | GLIDIGG |  | 1 | alta | Shift: gliadina deaminada IgG · VD do EP (6,34) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–35,2) · cruzamento automático 28/10/2026 | 7 | 6.34 |  |  | Shift
CAP | CES | Anti-tTG IgA, quant |  | TTG |  | 1 | média | Shift: TTG do CIQ é IgA? conferir · VD do EP (19,27) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–32,5) · revisar | 6 | 19.265 |  |  | Shift
CAP | CES | Anti-tTG IgG, quant |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 17.375
CAP | CGE | 50:50 Mix PT, Immed qu | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 13.885
CAP | CGE | 50:50 Mix PT, Incub qu | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 14.1
CAP | CGE | 50:50 Mix aPTT, Immed | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 32.2
CAP | CGE | 50:50 Mix aPTT, Inc qn | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 33
CAP | CGE | APTT, quant | Seconds | TTPA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (31) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 31 |  |  | Shift
CAP | CGE | Antithrombin act | % | ATIII |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (98,45) dentro da faixa dos controles do CIQ (17,75–100) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 98.45 |  |  | Shift
CAP | CGE | FX - Clot based | % | FATOR10 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (94,95) dentro da faixa dos controles do CIQ (26–81) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 94.95 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor II Activity | % | FATOR2 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (95,3) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,11–90,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 95.3 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor IX Activity | % | FATOR9 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (100,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,4–104,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 100.4 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor V Activity | % | FATOR5 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (85,45) dentro da faixa dos controles do CIQ (33,77–97,25) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 85.45 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor VII Activity | % | FATOR7 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (105) dentro da faixa dos controles do CIQ (23–80) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 104.95 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor VIII, quant | % | FATOR8 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (67,25) dentro da faixa dos controles do CIQ (30,15–89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 67.25 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor XI Activity | % | FATOR11 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (91,3) dentro da faixa dos controles do CIQ (26,53–92,26) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 91.3 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor XII Activity | % | FATOR12 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (107,3) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,29–93) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 107.35 |  |  | Shift
CAP | CGE | Factor XIII, Activity | % | FATOR13 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (86,1) dentro da faixa dos controles do CIQ (20,98–70,92) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 86.1 |  |  | Shift
CAP | CGE | Fibrinogen Ag UOM | mg/dL | FIB |  | 1 | média | Shift: CAP: fibrinogênio ANTIGÊNICO; o CIQ (FIB) deve ser funcional — conferir · VD do EP (277,6) dentro da faixa dos controles do CIQ (191–274) · revisar | 6 | 277.55 |  |  | Shift
CAP | CGE | Protein C, Act | % | PROTC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (101,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (33–105) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 101.7 |  |  | Shift
CAP | CGE | Protein S Free, Ag | % | PSLIVRE |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (88,55) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,34–102,3) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 88.55 |  |  | Shift
CAP | CGE | Protein S Funct, Act | % | PROTS |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (56,15) dentro da faixa dos controles do CIQ (25,53–91) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 56.15 |  |  | Shift
CAP | CGE | Prothrombin Time, quan | Seconds | TP |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (12,34) dentro da faixa dos controles do CIQ (11,31–21,44) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 12.34 |  |  | Shift
CAP | CGE | Thrombin Time Reag Con |  | TROMBINA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (26,38) dentro da faixa dos controles do CIQ (20,3–26,22) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 26.375 |  |  | Shift
CAP | CGL | Activated PTT, quant | Seconds | TTPA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (65,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · cruzamento automático 28/10/2026 | 25 | 65.7 |  |  | Shift
CAP | CGL | Fibrinogen | mg/dL | FIB |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (270,1) dentro da faixa dos controles do CIQ (191–274) · cruzamento automático 28/10/2026 | 25 | 270.1 |  |  | Shift
CAP | CGL | INR, quant |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 25 | 2.95
CAP | CGL | PT, quant | Seconds | TP |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (33,5) dentro da faixa dos controles do CIQ (11,31–21,44) · cruzamento automático 28/10/2026 | 25 | 33.5 |  |  | Shift
CAP | CGS1 | 50:50 Mix PT Immed Qua | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 14.465
CAP | CGS1 | 50:50 Mix PT Incub Qua | Seconds |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 14.765
CAP | CGS1 | LA Sens aPTT Scrn Mix |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 1.398
CAP | CGS1 | Low Phos LA Sen aPTT C |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 66.02
CAP | CGS3 | APTT, quant | Seconds | TTPA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (35,75) dentro da faixa dos controles do CIQ (27,1–42,83) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 35.75 |  |  | Shift
CAP | CM | Spec Gravity, urine |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.016
CAP | COV2 | N Ct Value |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 3 | 30.996
CAP | COV2 | RdRp Ct Value |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 30.8325
CAP | CR | Homocysteine | umol/L | HCY | micromol/L | 1 | alta |  | 0 | 18.75 | 6.05 – 38.23 |  | Infinity
CAP | CR | hsCRP | mg/L | ULTRAPCR | mg/L | 1 | alta |  | 0 | 3.055 | 0.09 – 60.82 |  | Infinity
CAP | CYS | Cystatin C | mg/L | CISTATIN | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 6 | 1.43 | 0.96 – 2.58 |  | Infinity
CAP | ESR2 | Erythrocyte Sed Rate A | mm/hr | VHS |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (26,45) dentro da faixa dos controles do CIQ (8,5–65) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 26.45 |  |  | Shift
CAP | FGAL | Galactomannan Index | Index |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 2.0965
CAP | FH9 | Basophils | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 4.81
CAP | FH9 | Basophils Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | BAA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,296) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,14–0,79) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 0.296 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Eosinophils | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 10.57
CAP | FH9 | Eosinophils Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | EOA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,6575) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,32–1,88) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 0.6575 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Hematocrit |  | HCT |  | 1 | média | Shift: linha sem unidade — conferir · VD do EP (45,91) dentro da faixa dos controles do CIQ (16,2–43,8) · revisar | 5 | 45.908 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Hematocrit | % | HCT |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (34,91) dentro da faixa dos controles do CIQ (16,2–43,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 34.912 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Hemoglobin | g/dL | HGB |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (12,2) dentro da faixa dos controles do CIQ (5,6–15,4) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 12.2 |  |  | Shift
CAP | FH9 | IG | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 11.22
CAP | FH9 | IG Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | IGA |  | 1 | alta | Shift: IG# absoluto — atenção: IGA também é o mnemônico da IgA no Infinity (escolha o XN como equipamento) · VD do EP (0,6985) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,33–1,98) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 0.6985 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Immature Platelet Frac | % | IPF |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (20) dentro da faixa dos controles do CIQ (19,2–20) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 20 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Lymphs | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 27.315
CAP | FH9 | Lymphs Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | LYA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (1,684) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,97–4,27) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 1.684 |  |  | Shift
CAP | FH9 | MCH | pg | MCH |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (28,14) dentro da faixa dos controles do CIQ (23,9–30,9) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 28.135 |  |  | Shift
CAP | FH9 | MCHC | g/dL | MCHC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (34,48) dentro da faixa dos controles do CIQ (33,7–35,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 34.485 |  |  | Shift
CAP | FH9 | MCV | fL | MCV |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (81,7) dentro da faixa dos controles do CIQ (70,9–87,8) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 81.705 |  |  | Shift
CAP | FH9 | MPV | fL | MPV |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (10,14) dentro da faixa dos controles do CIQ (8,5–9,5) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 10.145 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Monocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 12.145
CAP | FH9 | Monocytes Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | MOA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,743) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,31–1,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 0.743 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Neut/Gran | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 44.185
CAP | FH9 | Neut/Gran Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | NEA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (2,756) dentro da faixa dos controles do CIQ (1,29–7,88) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 2.7565 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Platelet Count | x 10E9/L or x 10E3/uL | PLT |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (212,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (82–544) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 212.95 |  |  | Shift
CAP | FH9 | RDW |  | RDW |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (15,89) dentro da faixa dos controles do CIQ (15–18,9) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 15.895 |  |  | Shift
CAP | FH9 | Red Blood Cell Count | x 10E12/L or x 10E6/uL | RBC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (4,358) dentro da faixa dos controles do CIQ (2,31–4,99) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 4.358 |  |  | Shift
CAP | FH9 | White Blood Cell Count | x 10E9/L or x 10E3/uL | WBC |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (6,175) dentro da faixa dos controles do CIQ (3,05–16,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 6.175 |  |  | Shift
CAP | FH9 | nRBC Absolute | x 10E9/L or x 10E3/uL | NRBCA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,141) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,15–1,02) · cruzamento automático 28/10/2026 | 5 | 0.141 |  |  | Shift
CAP | FH9 | nRBC/100 WBC | nRBC/100 WBC |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 5.105
CAP | FL | B Lymph Diff Ag CD19+ | % | CD19 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (19,75) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,82–22,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 19.75 |  |  | Shift
CAP | FL | B Lymph Diff Ag CD20+ | % | CD20 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (19,45) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,88–23,56) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 19.45 |  |  | Shift
CAP | FL | CD3+ Lymphocytes | % | CD3 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (56,5) dentro da faixa dos controles do CIQ (66,43–81,7) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 56.5 |  |  | Shift
CAP | FL | CT Supp Lymp CD3+/CD8+ | % | CD8 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (35,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (18,55–34,89) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 35.9 |  |  | Shift
CAP | FL | NK Lymp CD16+/56+/CD3- | % | CD56 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (20,75) dentro da faixa dos controles do CIQ (6,91–17,45) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 20.75 |  |  | Shift
CAP | FL | T Lymph CD3+/CD4+ | % | CD4 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (14,4) dentro da faixa dos controles do CIQ (31,15–48,49) · cruzamento automático 28/10/2026 | 6 | 14.4 |  |  | Shift
CAP | FL4 | % CD34+ Single Platfor | % positive | CD34% |  | 1 | média | Shift · ATENÇÃO: VD do EP (0,217) longe da faixa dos controles (0,88–3,65) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 2 | 0.217 |  |  | Shift
CAP | FL4 | Direct Absolute CD34 | /10E-6 L (uL) | CD34# |  | 1 | média | Shift · ATENÇÃO: VD do EP (10,1) longe da faixa dos controles (106,1–631) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 2 | 10.1 |  |  | Shift
CAP | FL4 | WBC Single Platform | x 10E3/uL | CD34LEUCO |  | 1000 | média | Shift: CAP em x10³/µL; CIQ parece em /µL (fator 1000) — conferir · VD do EP (4615) dentro da faixa dos controles do CIQ (1,202e+04–1,681e+04) · revisar | 2 | 4.615 |  |  | Shift
CAP | FT | Fructosamine | umol/L | FRUTOS | micromol/L | 1 | alta |  | 6 | 284.65 | 295.44 – 543.58 |  | Infinity
CAP | GH5I | HBA1c % | % | HBGLI | % | 1 | alta |  | 20 | 6.08 | 5.55 – 10.77 |  | Infinity
CAP | HBVL | HBV Log 10 | IU/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 4.63
CAP | HCV2 | HCV Log 10 | IU/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 25 | 3.78
CAP | HIV | HIV Viral Load | copies/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 25 | 3.906
CAP | K | Alpha-Fetoprotein | IU/mL (kIU/L) | AFETO | UI/Ml | 1 | alta |  | 15 | 26.645 | 6.68 – 226.67 |  | Infinity
CAP | K | CA 125 | U/mL | CA125 | U/mL | 1 | alta |  | 15 | 63 | 15.86 – 210.67 |  | Infinity
CAP | K | CEA | ng/mL (ug/L) | CEA | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×1e-06, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 20 | 6.26 | 3.01 – 62.08 |  | Infinity
CAP | K | Cortisol, serum | ug/dL | CORT | ug/dL | 1 | alta |  | 20 | 14.73 | 2.79 – 41.12 |  | Infinity
CAP | K | Ferritin | ng/mL (ug/L) | FERRI | ng/mL | 1 | alta |  | 20 | 113 | 8.34 – 748 |  | Infinity
CAP | K | Folate, serum | ng/mL | AFOL | ng/mL | 1 | alta |  | 19 | 3.04 | 1.34 – 17.55 |  | Infinity
CAP | K | PSA, Free | ng/mL (ug/L) | PSAL | ng/mL | 1 | alta |  | 20 | 1.425 | 0.3 – 14.2 |  | Infinity
CAP | K | Prostate Specific Ag | ng/mL (ug/L) | PSAT | ng/mL | 1 | alta |  | 20 | 8.06 | 0.71 – 41.01 |  | Infinity
CAP | K | T3, Free | pg/mL | T3L | pg/mL | 1 | alta |  | 20 | 5.25 | 2.39 – 18.35 |  | Infinity
CAP | K | Thyroid Stim Hormone | uIU/mL (mIU/L) | TSH | uUI/mL | 1 | alta |  | 20 | 2.406 | 0.12 – 38 |  | Infinity
CAP | K | Thyroxine (T4) | ug/dL | T4T | mcg/dL | 1 | alta |  | 20 | 6.78 | 2.63 – 16.67 |  | Infinity
CAP | K | Thyroxine (T4), Free | ng/dL | FT4 | ng/dL | 1 | alta |  | 20 | 2.19 | 0.92 – 6.61 |  | Infinity
CAP | K | Triiodothyronine (T3) | ng/dL | T3T | ng/dL | 1 | alta |  | 20 | 165.36 | 90.8 – 436.18 |  | Infinity
CAP | K | Vitamin B-12 | pg/mL | VB12 | pg/mL | 1 | alta |  | 20 | 462.7 | 138.67 – 1074 |  | Infinity
CAP | K | hCG, serum, quant | mIU/mL (IU/L) | BHCG | mUI/mL | 1 | alta |  | 20 | 49.59 | 4.21 – 1057.5 |  | Infinity
CAP | LPE | Lipoprotein, Beta/Alph |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 2.57
CAP | LS | Aldosterone | ng/dL | ALDOSTER | ng/dL | 1 | alta |  | 9 | 43.014 | 4.58 – 33.77 |  | Infinity
CAP | LS | C-Peptide | ng/mL | PEPC | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×1e-06, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 6 | 6.244 | 1.47 – 11.48 |  | Infinity
CAP | LS | Gastrin | pg/mL | GASTRINA | pg/mL | 1 | alta |  | 6 | 258.985 | 26.57 – 682.74 |  | Infinity
CAP | LS | Insulin | uIU/mL | INSBASAL | mIU/mL | 1 | alta |  | 6 | 14.72 | 1.15 – 196 |  | Infinity
CAP | LS | Osteocalcin | ng/mL | OSTEOCAL | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 147.5 | 17.12 – 109.46 |  | Infinity
CAP | LS | Parathyroid Hormone | pg/mL | PTH | pg/mL | 1 | alta |  | 0 | 95.945 | 45.1 – 209.54 |  | Infinity
CAP | M | Glucose CSF | mg/dL | GLI-LIQ | mg/dL | 1 | alta |  | 9 | 101.19 | 30.36 – 64 |  | Infinity
CAP | M | Lactate | mmol/L |  |  |  | sem CIQ | Não é mais realizado no laboratório — ignorar (usuária, 01/10/2026). | 5 | 4.64
CAP | M | Protein, Total CSF | mg/dL | PTL | mg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/mL) seria ×0.01, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 9 | 99.29 | 42.56 – 101.68 |  | Infinity
CAP | MGL1 | FX Allele 1 |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 30
CAP | MGL1 | FX Allele 2 |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 78.4
CAP | PARF | CSF1PO-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.626
CAP | PARF | D10S1248-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.645
CAP | PARF | D12S391-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 2.743
CAP | PARF | D13S317-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.808
CAP | PARF | D16S539-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0.838
CAP | PARF | D18S51-Liklihd | Ratio |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 3.125
CAP | PARF | D18S51-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 0
CAP | PARF | D19S433-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.397
CAP | PARF | D1S1656 Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 3.347
CAP | PARF | D21S11-Liklihd | Ratio |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 2.648
CAP | PARF | D21S11-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 5 | 2.413
CAP | PARF | D22S1045-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.405
CAP | PARF | D2S1338-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0
CAP | PARF | D2S441-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.911
CAP | PARF | D3S1358-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 2.018
CAP | PARF | D5S818-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0.003
CAP | PARF | D6S1043-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 4 | 0.927
CAP | PARF | D7S820-Liklihd | Ratio |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 7 | 1.804
CAP | PARF | D7S820-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 2 | 1.6095
CAP | PARF | D8S1179-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 1.584
CAP | PARF | FGA-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 2.158
CAP | PARF | Penta D-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0
CAP | PARF | Penta E-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 2.766
CAP | PARF | SE33-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 7 | 9.896
CAP | PARF | TH01-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0.998
CAP | PARF | TPOX-Liklihd | Ratio |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 1.907
CAP | PARF | TPOX-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 3 | 1.014
CAP | PARF | VWA31/A-Liklihd Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 2.343
CAP | PNH | % Granulocytes PNH clo | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.187
CAP | PNH | % Monocytes PNH clone | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.504
CAP | PNH | % RBC PNH clone | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.853
CAP | RDS | Anti-Jo-1 quant | U/mL | JO1 |  | 1 | média | Shift · ATENÇÃO: VD do EP (120) longe da faixa dos controles (0,01–27,8) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 1 | 120.04 |  |  | Shift
CAP | RDS | Anti-Scl-70, quant |  | SCLERO |  | 1 | média | Shift: anti-Scl-70 · ATENÇÃO: VD do EP (105,5) longe da faixa dos controles (0,01–33,83) — conferir unidade/fator; se estiver certo, o Sigma do EP fica só indicativo · revisar | 2 | 105.47 |  |  | Shift
CAP | RDS | CCP, quant |  | CCP |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (52,09) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–37) · cruzamento automático 28/10/2026 | 2 | 52.09 |  |  | Shift
CAP | S | ASO, quant | IU/mL (kIU/L) | ASLO | IU/mL | 1 | alta |  | 10 | 488.12 | 68.28 – 302.5 |  | Infinity
CAP | S | Alpha 1 Antitrypsin | mg/dL | A1ANT | mg/dL | 1 | alta |  | 20 | 144.9215 | 91.98 – 208.69 |  | Infinity
CAP | S | Complement C3 | mg/dL | C3 | mg/dL | 1 | alta | C3 migrou do Atellica para o BN II (jul/25) e voltou ao Atellica (abr/26): o app sugere o equipamento com CIQ no mês da rodada — conferir jul/25 e abr/26, em que os dois têm CIQ. | 20 | 121.9 | 77.51 – 273.23 |  | Infinity
CAP | S | Complement C4 | mg/dL | C4 | mg/dL | 1 | alta |  | 39 | 45.766 | 13.79 – 55.51 |  | Infinity
CAP | S | Haptoglobin | mg/dL | HAPTOGLO | mg/dL | 1 | alta |  | 20 | 115.156 | 55.08 – 149.63 |  | Infinity
CAP | S | IgG | mg/dL | IGG | mg/dL | 1 | alta |  | 20 | 1395.351 | 716.73 – 1966.8 |  | Infinity
CAP | S | IgM | mg/dL | IGM | mg/dL | 1 | alta |  | 20 | 158.901 | 51.4 – 200.54 |  | Infinity
CAP | S | RF Screening, quant | IU/mL (kIU/L) | FR | IU/mL | 1 | alta |  | 17 | 61.5 | 4.69 – 44.7 |  | Infinity
CAP | S | Rubella Ab, quant-IU/m | IU/mL | RUBG-EQ | UI/mL | 1 | alta | Sorologia/autoanticorpo — o Sigma tem pouco significado aqui. | 0 | 26.48 | 2.49 – 73.4 |  | Infinity
CAP | S2 | ANCA, quant (Anti-MPO) |  | MPO |  | 1 | média | Shift: linha sem unidade — conferir · VD do EP (51,9) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–23,61) · revisar | 3 | 51.897 |  |  | Shift
CAP | S2 | ANCA, quant (Anti-MPO) | IU/mL | MPO |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (1,64) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–23,61) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 1.64 |  |  | Shift
CAP | S2 | ANCA, quant (Anti-PR3) | IU/mL | PR3 |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (0,35) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–12,97) · cruzamento automático 28/10/2026 | 1 | 0.35 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-DNA ds, quant |  | DNAELIA |  | 1 | média | Shift: linha sem unidade — conferir · VD do EP (8,715) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–34,95) · revisar | 4 | 8.715 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-DNA ds, quant | IU/mL | DNAELIA |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (10,83) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–34,95) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 10.83 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-RNP, quant |  | RNP |  | 1 | média | Shift: linha sem unidade — conferir · VD do EP (3,36) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–59,6) · revisar | 4 | 3.36 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-RNP, quant | U/mL | RNP |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (4,23) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–59,6) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 4.23 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-SSA, quant | U/mL | RO |  | 1 | alta | Shift: anti-SSA/Ro · VD do EP (4,65) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–32) · cruzamento automático 28/10/2026 | 3 | 4.65 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-SSB, quant |  | LA |  | 1 | média | Shift: anti-SSB/La (linha sem unidade) — conferir · VD do EP (11,11) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–55,38) · revisar | 4 | 11.11 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-Sm, quant |  | SM |  | 1 | média | Shift: linha sem unidade — conferir · VD do EP (12,92) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–36,67) · revisar | 3 | 12.92 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-Sm, quant | U/mL | SM |  | 1 | alta | Shift · VD do EP (6,5) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,01–36,67) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 6.5 |  |  | Shift
CAP | S2 | Anti-thyroid perox, qu | IU/mL | ANTITPO | U/mL | 1 | alta | Sorologia/autoanticorpo — o Sigma tem pouco significado aqui. | 0 | 149.7 | 35.3 – 122 |  | Infinity
CAP | SALC | Salivary Cortisol | nmol/L | CSAL12 | nmol/L | 1 | alta |  | 8 | 8.4361 | 8.18 – 34.79 |  | Infinity
CAP | SE | Cashew nut | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 2.51
CAP | SE | D. pteronyssinus | kUA/L | D1 |  | 1 | média | Shift: D. pteronyssinus — mesmo alérgeno do d1 · VD do EP (1,672) dentro da faixa dos controles do CIQ (0,06–23,79) · revisar | 1 | 1.672 |  |  | Shift
CAP | SE | Egg White | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.587
CAP | SE | F423 Peanut component, | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.9
CAP | SE | F79 Gluten,quant | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.328
CAP | SE | K82 Latex | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 2.24
CAP | SE | Latex | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.864
CAP | SE | Maple/Sycamore tree | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 1.31
CAP | SE | Maple/Sycamore/London | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 2.1
CAP | SE | Natural Rubber Latex | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.8705
CAP | SE | Rye | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 1.2
CAP | SE | Walnut (Food) | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.991
CAP | SE | Yellow Jacket Venom | kUA/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 1 | 0.99
CAP | SEM | Sperm count, quant | x 10E9/L or million/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 1.3785
CAP | SEM1 | Sperm viability | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 34.85
CAP | SFLC | Free K/L Ratio |  |  |  |  | sem CIQ | Sem teste correspondente com CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 0.732
CAP | SFLC | Kappa free light chain | mg/L | KAPPALL | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 9 | 6.919 | 12.55 – 36.35 |  | Infinity
CAP | SFLC | Lambda free light chai | mg/L | LAMBDALL | mg/dL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (mg/dL) seria ×0.1, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 9 | 10.369 | 11.66 – 35.7 |  | Infinity
CAP | SPCD | Forward Progression WH | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 18.8
CAP | SPCD | Non Progressive WHO5 | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 11.4
CAP | SPCD | Sperm count, quant | million/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 52.95
CAP | SPCD | Sperm motility Non WHO | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 29.05
CAP | SPCD | Sperm motility WHO5 | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 6 | 34.65
CAP | SPE | Total Gamma Globulin, | % | GAMA |  | 1 | alta | Shift: gama globulina total (%) · VD do EP (25,52) dentro da faixa dos controles do CIQ (14,58–30,86) · cruzamento automático 28/10/2026 | 0 | 25.525 |  |  | Shift
CAP | SPE | Total Gamma Globulin, | g/dL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 1.5
CAP | TM | ACTH | pg/mL | ACTH;ACT | pg/mL | 1 | alta | Migrou do Immulite (ACT) para o Cobas (ACTH): o app usa o CIQ do mnemônico que existir no mês da rodada (01/10/2026). | 9 | 26.36 | 27.62 – 418.03 |  | Infinity
CAP | TM | Beta-2-microglobulin | ug/mL (mg/L) | BETAGLOS | mg/L | 1 | alta |  | 9 | 1.74 | 0.68 – 3.86 |  | Infinity
CAP | TM | CA 125 | U/mL | CA125 | U/mL | 1 | alta |  | 0 | 47.79 | 15.86 – 210.67 |  | Infinity
CAP | TM | CA 15-3 | U/mL | CA15-3 | U/Ml | 1 | alta |  | 9 | 20.89 | 16.3 – 110.96 |  | Infinity
CAP | TM | CA 19-9 | U/mL | CA19 | U/ml | 1 | alta |  | 9 | 26.07 | 15.06 – 164.67 |  | Infinity
CAP | TM | CA 72-4 | U/mL | CA72/4 | U/mL | 1 | alta |  | 9 | 7.02 | 4.43 – 55.01 |  | Infinity
CAP | TM | Calcitonin | pg/mL (ng/L) | CALCITON | pg/mL | 1 | alta |  | 9 | 7.21 | 7.33 – 94.3 |  | Infinity
CAP | TM | Thyroglobulin | ng/mL | TIREOG | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 37.93 | 18.85 – 80.52 |  | Infinity
CAP | TMWB | Mercury | ug/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 9 | 24.0206
CAP | U | Cal/Meth/Inst/Rslt |  |  |  |  | sem CIQ | Linha de informação de calibrador/método do relatório (não é resultado). | 2 | 101.65
CAP | U | Chloride, urine | mmol/L | CLOU | mEq/L | 1 | alta |  | 6 | 35.15 | 83.81 – 232 |  | Infinity
CAP | U | Uric Acid (Ungraded) |  | AURUIS | mg/dL | 1 | alta | AURUIS confirmado pela usuária em 01/10/2026 (AURU24H é teste reflexo, sem CIQ). | 1 | 44.656 | 10.48 – 20.16 |  | Infinity
CAP | U | Uric Acid (Ungraded) | mg/dL | AURUIS | mg/dL | 1 | alta | AURUIS confirmado pela usuária em 01/10/2026 (AURU24H é teste reflexo, sem CIQ). | 0 | 44.979 | 10.48 – 20.16 |  | Infinity
CAP | U | Urine albumin/creat ra | mg/g |  |  |  | sem CIQ | Relação albumina/creatinina é calculada; o CIQ é da microalbumina (MICR, mg/L), que o CAP avalia em outra linha. | 3 | 21.56
CAP | UAA | RBC, Quant ROCHE COBAS u701 UAA-B 2023 | cells/hpf |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 106.9
CAP | VITD | 25 OH Vitamin D | ng/mL | VITAD25 | ng/mL | 1 | alta |  | 9 | 39.89 | 6.09 – 48.1 |  | Infinity
CAP | VLS | Adenovirus, Log 10 | copies/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 7 | 5.611
CAP | VLS | CMV, Log 10 IU/mL | IU/mL |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 10 | 4.5525
CAP | VPBS | Band/Seg Neutrophil Ab | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 3.2215
CAP | VPBS | Band/Segmented Neutrop | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 55
CAP | VPBS | Basophils | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0
CAP | VPBS | Basophils Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0
CAP | VPBS | Blasts | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.7
CAP | VPBS | Blasts Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.1175
CAP | VPBS | Eosinophils | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.65
CAP | VPBS | Eosinophils Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.139
CAP | VPBS | Lymphocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 27.85
CAP | VPBS | Lymphocytes Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 3.227
CAP | VPBS | Metamyelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.1
CAP | VPBS | Metamyelocytes Absolut | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.0245
CAP | VPBS | Monocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 5.25
CAP | VPBS | Monocytes Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.7275
CAP | VPBS | Myelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.05
CAP | VPBS | Myelocytes Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.02
CAP | VPBS | Promyelocytes | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0
CAP | VPBS | Promyelocytes Absolute | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0
CAP | VPBS | Reactive Lymphocyte | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 3.4
CAP | VPBS | Reactive Lymphocyte Ab | x 10E9/L |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 0.78
CAP | VPBS | nRBC/100 WBC | % |  |  |  | sem CIQ | Programa sem CIQ no Infinity (não entra no Sigma). | 0 | 2.8
CAP | Y | Estriol, unconjugated | ng/mL | ESTRIOL | pg/mL | 1 | alta | Mantido fator 1: pela unidade da tabela_mestre (pg/mL) seria ×1000, mas os valores do CIQ indicam a mesma unidade do EP. | 9 | 2.52 | 1.11 – 5.69 |  | Infinity